# 产品规格书 SRD

Product Specification Document  |  版本: v1.0  |  日期: 2026-05-26  |  文档编号: SRD-001

状态: ✅ 已锁定  |  审批: 待SDR评审(W6)  |  负责人: AI输出 / 创始人确认

# 1. 产品标识

| 产品名称 | 可编程直流电子负载（型号待定，内部代号 EL-1200） |
| --- | --- |
| 产品定位 | ITECH级精度 + 美尔诺级定价 + 现代化软件体验 |
| 对标竞品 | ITECH IT8512+ (1200W/150V/30A) 为主要对标对象 |
| 目标用户 | 电源研发工程师 / 电池测试工程师 / 高校实验室 / 硬件创客 |
| 零售价格 | ¥3,999-4,999（约 $550-700） |
| 开发周期 | 24 周至首次发布原型，16 个月至稳定量产 |

# 2. 电气性能指标

## 2.1 功率规格

| 参数 | 标称值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 额定功率（连续） | 1200W | 全电压范围内持续运行，不限时 |
| 峰值功率 | 1500W | ≤5分钟，≥25°C环境温度 |
| 最大电压 | 150V DC | 输入范围 0-150V |
| 最大电流 | 60A DC | 0-150V 全范围内可达60A |
| 最低工作电压 | ≤0.5V @ 60A | 电池低压放电场景关键指标，对标ITECH ≤0.6V |

## 2.2 精度指标

| 参数 | 标称值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 电压设定精度 | 0.05% ± 0.05% FS | 150V FS → 误差 ≤±0.15V |
| 电压回读精度 | 0.05% ± 0.05% FS |  |
| 电流设定精度 | 0.1% ± 0.05% FS | 60A FS → 误差 ≤±0.09A |
| 电流回读精度 | 0.1% ± 0.05% FS |  |
| 设定分辨率 | 电压 1mV / 电流 0.1mA | 16-bit DAC |
| 回读分辨率 | 电压 0.5mV / 电流 0.05mA | ≥16-bit ADC |
| 负载调整率 | ≤0.05% + 5mV | 10%-90%负载变化 |
| 电源调整率 | ≤0.01% + 2mV | 输入电压±10%变化 |
| 纹波噪声 | ≤10mVrms / ≤50mVpp | 20MHz带宽限制 |

## 2.3 动态性能

| 参数 | 标称值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 动态频率 | 25kHz | 对标ITECH IT8512+的25kHz |
| 动态模式 | 连续/脉冲/翻转 | CC模式下可编程切换 |
| 上升/下降时间 | ≤15μs | 10%-90%电流变化，阻性负载下 |
| 转换斜率 | 0.001-2.5A/μs | 软件可调 |
| 电流环带宽 | ≥8kHz | -3dB点，用于PID参数设计基准 |
| 电压环带宽 | ≥1kHz | 外环电压回路 |

# 3. 工作模式

| 模式 | 支持 | 规格说明 |
| --- | --- | --- |
| CC 恒电流 | ✓ | 0-60A，最高优先级模式，基准：10kHz PID电流环 |
| CV 恒电压 | ✓ | 0-150V，外环电压控制+内环电流控制 |
| CP 恒功率 | ✓ | 0-1200W，软件计算 P=V×I，通过调节CC实现 |
| CR 恒电阻 | ✓ | 0.008Ω-7.5kΩ，软件计算 R=V/I，通过调节CC实现 |
| BAT 电池放电 | ✓ | CC/CV/CP模式下的电池容量测试，含截止电压/时间/容量保护 |
| DYN 动态测试 | ✓ | CC模式下频率/占空比/斜率可编程切换，最高25kHz |
| SEQ 序列测试 | ✓ | 多步骤可编程测试序列（≥50步），每步独立模式/参数/时长 |
| SHORT 短路模拟 | ✓ | 最大60A拉载，等效阻抗<8mΩ |

# 4. 保护机制

| 保护功能 | 支持 | 实现方式 |
| --- | --- | --- |
| OCP 过流保护 | ✓ | 硬件逐周期限流 + 软件窗口限流，双重保护 |
| OVP 过压保护 | ✓ | 硬件比较器 + 软件监控，响应时间<10μs |
| OPP 过功率保护 | ✓ | 硬件乘法器 + 软件积分，1200W超5秒触发 |
| OTP 过温保护 | ✓ | 散热器3点测温，>85°C降额至80%，>95°C降额至50%，>105°C关机 |
| RVP 反接保护 | ✓ | 输入反接MOSFET自动截止 + 二极管钳位 |
| UVP 欠压保护 | ✗ | 由最低工作电压自然限制 |
| 看门狗 | ✓ | 独立硬件看门狗，固件死锁1.5秒后强制复位并断开负载 |
| 远程检测(Sense) | ✓ | 4线Kelvin连接，补偿引线压降，最大补偿2V |

# 5. 硬件架构（概要）

详细设计在系统设计阶段（W5-W6）输出。以下为概要定义。

| 模块 | 方案 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 功率拓扑 | 纯线性MOSFET并联阵列 | 8管IRFP250N并联（原型V1）；量产考虑增至14-16管或换用老款IRFP250 |
| 预降压 | 设计预留焊盘 | 可选Buck预降压模块，将Vds降至≤50V以扩展SOA安全区。V1不焊。 |
| 主控MCU | STM32H743 (或 STM32F407) | ARM Cortex-M7 @480MHz，含FPU，用于PID + 通信 + UI |
| 电流采样 | ADS1115 (16-bit ΔΣ ADC) × 1 | I²C接口，860SPS，差分输入，用于精密电流回读 |
| 电压采样 | 内置12-bit ADC + 外部14-bit ADC | 电阻分压+运放缓冲后采样 |
| 栅极驱动 | 运放直接驱动 + FPGA/CPLD可选项 | 运放：OPA548 (功率运放直驱MOSFET栅极) |
| 通信MCU | ESP32-S3 | 独立负责Wi-Fi 6 + BLE 5.0 + Web Server，通过UART与主控MCU通信 |
| 散热 | 铝型材散热器 + 双120mm PWM风扇 | 风道：底部进→穿过翅片→后部排出。散热器3点测温。 |
| 电源树 | 外置48V适配器 → 内部DC-DC | 48V→功率级 / 48V→12V(风扇)→5V→3.3V / 隔离±15V(运放) |
| PCB | 4层板，FR-4，2oz铜厚 | 功率回路大面积铺铜+开窗加锡。控制地与功率地单点接地。 |

# 6. 软件架构（概要）

| 模块 | 技术栈 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 固件 | C + FreeRTOS | PID控制回路 / ADC采集 / 保护监测 / 通信协议 / OTA |
| 通信协议 | Modbus RTU + SCPI | USB-C主控；预留LAN支持 |
| Web UI | React + WebSocket | 实时仪表盘 / 参数设定 / 数据曲线 / CSV导出 |
| 移动App | React Native | iOS + Android，功能与Web UI对齐 |
| 云端 | MQTT + InfluxDB + Grafana | 可选云端数据同步（需用户授权） |
| CLI工具 | Python (click/rich) | 自动化测试脚本支持 |
| OTA | ESP32 OTA + STM32 IAP | 通过Wi-Fi进行固件升级，支持回滚 |

# 7. 物理接口

## 7.1 前面板

| 元素 | 规格 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 显示屏 | 4.3寸 IPS TFT-LCD，800×480，电容触摸 | 显示V/I/P/模式/状态/曲线 |
| 旋转编码器 | 含按键功能 | 快速调节设定值，按下确认 |
| 接线柱 | 2对（输入+ / 输入-） | 兼容4mm香蕉插头+叉形端子+M6螺丝，额定60A |
| Remote Sense端子 | 1对（S+ / S-） | Kelvin 4线连接，补偿引线压降 |
| 电源指示灯 | RGB LED | 绿=正常 / 黄=降额 / 红=保护触发 |
| USB-A 接口 | USB 2.0 Host | 外接U盘数据导出 / 固件升级 |

## 7.2 后面板

| 元素 | 规格 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| DC电源输入 | DC 5.5×2.1mm 或 XT60 | 48V/3A 外置适配器供电 |
| USB-C | USB 2.0 Device | 与PC通信（Modbus/SCPI），兼固件烧录 |
| Wi-Fi / BLE天线 | SMA接口，外置天线 | 2.4G Wi-Fi 6 + BLE 5.0 |
| RJ45 LAN（可选） | 10/100M Ethernet | 预留，V1.0可不焊 |
| 风扇出风口 | 2×120mm位置 | 风扇安装于后面板内侧，向后排风 |
| 接地端子 | M4螺丝 | 保护接地，I类安全结构 |

# 8. 外观与结构（概要）

| 参数 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 外形尺寸 | ≤ W260 × D320 × H110mm | 含支脚/把手，不含接线柱突出 |
| 重量 | ≤5kg | 含散热器和外壳 |
| 外壳材料 | 铝合金型材框架 + SPCC钢板外壳 | 型材兼顾散热和结构强度 |
| 表面处理 | 喷砂阳极氧化（铝） + 静电粉末喷涂（钢） | 深灰色主色调（RAL 7021）+ 橙色点缀（RAL 2004） |
| 风道 | 底部进风 → 散热器 → 后部双风扇排风 | 风扇PWM温控调速，满载噪声目标<55dBA@1m |
| 人机工程 | 面板15°仰角，便于桌面操作 | 可选配19寸机架安装耳（V2.0） |

# 9. 与竞品对标

| 参数 | EL-1200 (我们) | IT8512+ (ITECH) | M9713 (美尔诺) | 8602 (BK Prec.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定功率 | 1200W | 1200W | 1200W | 1200W |
| 最大电压 | 150V | 150V | 150V | 500V |
| 最大电流 | 60A | 30A | 60A | 240A |
| 精度 | 0.1%±0.05%FS | 0.1%±0.05%FS | 0.1%±0.1%FS | 0.1%±0.05%FS |
| 动态频率 | 25kHz | 25kHz | 10kHz | 25kHz |
| 最低工作电压 | ≤0.5V@60A | 0.6V@30A | 1.0V@60A | 0.8V@240A |
| 电池测试 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Web控制 | ✓ 内置 | ✗ | ✗ | ✗ 需选配 |
| Wi-Fi/无线 | ✓ 标配 | ✗ | ✗ | ✗ |
| OTA升级 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 开源设计 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 价格 | ¥3,999-4,999 | ¥3,500-5,000 | ¥1,500-2,500 | $1,800-2,500 |

# 10. 版本历史

| 版本 | 日期 | 变更说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.5 | 2026-05-26 | 初始草案，基于方案A-1000W | AI输出 |
| v1.0 | 2026-05-26 | 功率更新为1200W，动态频率25kHz，规格锁定 | 创始人确认 / AI整理 |

—— 规格锁定，下一步：系统架构设计 (W5-W6) ——