# 风扇冗余分析

文档编号: SYS-ARCH-001-附1  |  安全架构讨论分支  |  2026-05-26

# 一、风扇故障 → 后果推演

假设 1200W 满载运行中，一个风扇停转：

热缓冲时间计算:

散热器铝型材 350×150×50mm ≈ 2.6kg 铝

铝比热容 = 900 J/(kg·°C)

热容 = 2.6 × 900 = 2,340 J/°C

即: 温升 1°C 需要吸收 2,340J

满功率输入 1200W → 散热能力从 1200W(双风扇) 降到约 700W(单风扇)

净热量积累 = 1200 - 700 = 500W = 500 J/s

温升速率 = 500 / 2,340 = 0.21°C/s

从 51°C(正常工作点) → 85°C(降额触发): (85-51)/0.21 = 162s ≈ 2.7分钟

从 85°C → 105°C(保护断开): (105-85)/0.21 = 95s ≈ 1.6分钟

总计: 约 4.3分钟 内必须响应

# 二、方案对比

方案 A: 单风扇

• 风扇故障 → 散热能力归零 → 温升速率 1200/2340 = 0.51°C/s

• 25→85°C 仅需 118s (不到2分钟)

• 没有任何冗余

• 结论: ❌ 不可用。1200W 负载单风扇要么足够大(噪音大到难以接受)，要么没有容错空间

方案 B: 双风扇推挽 (当前方案)

配置: 进风口 120mm ×1 + 出风口 120mm ×1，推挽串联

总风量: ~180 CFM

单故障模式:

• 任意一个风扇停转 → 另一个全速 → 风量降至 ~100 CFM (55%)

• 散热能力约 700W (θSA 从 0.022 升到约 0.038°C/W)

• 净积热 500W → 约 4 分钟后触发降额 → 自动解决

• 风扇转速检测 → 软件立即感知 → 先行降额 → 不用等温度上来

双故障模式:

• 两个同时坏 → 同单风扇方案 → 2分钟后 OTP 硬件比较器触发断开

• 两风扇同时故障概率 = 单个故障率^2 ≈ E-6 级别

• 更可能的双故障: 电源轨(12V)丢失 → 两风扇同时停 → 这时检测12V电源即可

结论: ✅ 可用。单故障有4分钟热缓冲+软件先降额。剩余风险可控。

方案 C: 三风扇 (1进2出 或 2进1出)

配置: 增加一个风扇

• 单故障: 剩余2个 → 风量 ~75% → 几乎不影响满载运行

• 总风量: 更多 → 满载风扇转速可更低(更安静) → 单故障时全速补偿

• 增量: +1个风扇 ¥30 + PCB上多一路风扇驱动 ¥5

• 但: 机箱空间更挤 → 120mm 风扇需要机箱深度增加 25mm

结论: △ 物有所值但非常必需。第三个风扇主要是让你日常更安静(三风扇低速 < 双风扇全速噪音)，冗余是附带收益。

# 三、噪声对比（估计值）

满载噪声 (120mm PWM风扇，散热器风阻下):

方案A (单风扇 @2100RPM): ~48 dBA

方案B (双风扇推挽 @2000RPM): ~52 dBA  (两个同噪音源 +3dB)

方案C (三风扇 @1400RPM): ~43 dBA  (转速更低，比双风扇安静 9dB)

风扇噪音是桌面仪器被用户抱怨最多的问题之一。三风扇日常低速更安静，这是一个被低估的体验优势。

# 四、推荐

双风扇推挽 + 转速检测 + 12V电源监测

理由:

1. 单故障有 4 分钟热缓冲 → 固件先降额 → 用户不会遇到突然关机

2. 风扇转速检测 → 故障立即知道，不用等温度上来

3. 12V 电源监控 → 覆盖双风扇同时失效的唯一合理场景

4. 两个风扇同时机械故障的概率极低(E-6)

5. 省一个风扇的¥35和机箱空间

不做三风扇的理由:

1. 三风扇日常更安静是真实好处，但¥35换 9dBA 不是这个价位产品的核心卖点

2. V1.0 先双风扇验证，V2.0 如果噪声被用户频繁吐槽再升级三风扇(只需改面板开孔+加驱动)

额外加的防护:

12V 电源轨监测:

风扇 + 继电器 + 运放都由 12V 供电

12V 丢失 → 风扇停转 + 运放失能 → MOSFET 栅极无法维持 → 自动截止

栅极驱动失效 → 自然关断(由运放的失效模式决定需要上拉/下拉电阻保证)

这个比加第三个风扇更重要。

—— 建议: 保持双风扇，增加转速检测 + 12V电源监测 ——