# 1200W 电子负载 — 同类产品外观结构参考报告

文档编号: REF-STRUCT-001  |  日期: 2026-05-27  |  来源: 公开拆解/评测/手册

————————————————————————————————————————————————————————————

# 一、产品外观形式与典型尺寸

市售直流电子负载按外观形式分为三类：台式、机架式、模块化插箱式。我们的产品（W260xD320xH110mm）属于台式小型仪器范畴，对标 150W-400W 桌面级产品。

| 类型 | 典型尺寸 (WxDxH mm) | 代表产品 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 台式 (小型) | 220-280 x 280-380 x 90-130 | Kunkin KP184, Rigol DL3021, BK 8600, Maynuo M9812 | 实验室桌面、个人开发者 |
| 台式 (中型) | 350-450 x 400-550 x 130-180 | Faith FT6800A, ITECH IT8500+ | 产线、研发实验室 |
| 机架式 (2U-4U) | 19" 宽 x 500-700 深 x 88-178 高 | EA ELR 10000, Chroma 63200E | ATE 系统、机柜集成 |
| 模块化插箱 | 单模块约 80x400x350 | Chroma 63600, ITECH IT8900A/E | 多通道 ATE 系统 |

# 二、前面板设计对比

## 2.1 显示屏方案

| 品牌/型号 | 显示屏类型 | 尺寸 | 分辨率/特点 | 参考价格区间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rigol DL3021 | TFT 彩色液晶 | ~3.5" | 800x480, 图形化菜单 | $450-500 |
| Kunkin KP184 | VFD (真空荧光) | ~2.7" | 高亮度、工业风 | $200-300 |
| Maynuo M9812 | VFD | ~2.7" | 多参数同屏 | $300-400 |
| BK Precision 8600 | VFD | ~2.7" | 标准显示 | $800-900 |
| Faith FT6800A | TFT 彩色液晶 | ~4.3" | 图形化、中文菜单 | 2000-4000 RMB |
| EA ELR 10000 4U | TFT 触摸屏 | ~5" | 触控+双旋钮交互 | 3000+ EUR |
| Chroma 63202A | OLED | ~2.4" | 高对比度 | $1500+ |
| ITECH IT8900A | VFD | ~2.7" | Shift 复合键体系 | $500-800 |

## 2.2 旋钮方案

| 品牌/型号 | 旋钮类型 | 位置 | 特色功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rigol DL3021 | 可按压脉冲编码器 x1 | 右侧 | 按下移动小数位，实现粗/微调 |
| EA ELR 10000 | 双旋钮 (U / I-P-R) | 右侧 | 一旋钮调电压，一旋钮调电流/功率/电阻，可按压 |
| Kunkin KP184 | 可按压编码器 x1 | 右侧 | 标准调参+按压确认 |
| ITECH / Chroma / Maynuo | 可按压脉冲旋钮 x1 | 右侧偏下 | 按压进入编辑模式，旋转调值 |
| Faith FT6800A | 编码器旋钮 x1 + 数字键盘 | 右侧 | 旋钮+直输双模式 |

>> 核心结论：所有产品旋钮均在右侧（右手操作），台式产品几乎统一采用"单旋钮+按压"方案。EA 的双旋钮方案属于高端差异化设计。

## 2.3 按键布局

主流前面板按键布局遵循以下通用规律（从左至右、自上而下）：

[电源开关]     [显示屏区域]              [通风栅]
[模式快捷键: CC/CV/CR/CW]    [旋钮]
[功能键: Short/Tran/A/B]     [数字键 0-9]
[方向键 UP/DOWN/LEFT/RIGHT]  [Enter/Esc]
[接线柱 + Remote Sense]      [On/Off 带灯按钮]
[USB Host]

>> 关键人机工程原则：高频操作（模式切换、On/Off）专用键一键直达；中频操作（参数设定）旋钮+数字键；低频操作（系统配置）菜单层级。

## 2.4 前面板接线柱

| 品牌/型号 | 接线柱数量 | 类型 | Remote Sense |
| --- | --- | --- | --- |
| Rigol DL3021 | 2对 (DC+/DC-) | 标准4mm香蕉插头 + 叉形 | 1对 (S+/S-) Kelvin 4线 |
| Kunkin KP184 | 2对 (DC+/DC-) | 4mm香蕉插头 | 有 |
| Maynuo M9812 | 2对 (DC+/DC-) | 大电流接线柱 | 有 |
| BK Precision 8600 | 2对 (DC+/DC-) | 标准接线柱 | 有 |
| ITECH IT8500+ | 2对 (DC+/DC-) | 大电流螺栓端子 | 有 |

>> 核心结论：台式电子负载普遍采用"2对主接线柱 + 1对Remote Sense"方案。我们的设计对齐行业惯例。

# 三、后面板设计对比

| 接口/元素 | Rigol DL3021 | Kunkin KP184 | Maynuo M9812 | BK 8600 | ITECH IT8500+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源输入 | IEC 带保险丝 | IEC 带保险丝 | IEC 带保险丝 | IEC 带保险丝 | IEC 带保险丝 |
| USB Device | USB-B | 无 | USB-B | USB-B (onboard) | USB-B / TTL |
| RS-232 | DB9 | DB9 | DB9 | DB9 (onboard) | DB9 |
| GPIB | 无 | 无 | 无 | 有 (onboard) | 无 |
| RS-485 / Modbus | 无 | DB9 (RS-485) | 无 | 无 | 无 |
| LAN (RJ45) | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 风扇出风口 | 后部 | 后部 | 后部 | 后部 | 后部 |
| 接地端子 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |

>> 核心结论：台式产品后面板以 IEC 电源口 + 通信接口 + 风扇出风为核心。高端型号（Rigol、BK）集成更多通信接口。我们的设计中 PMBus/CANbus 是差异化优势（竞品基本没有工业现场总线）。

# 四、内部结构与散热设计

## 4.1 内部 PCB 架构

| 产品 | PCB 架构 | 控制核心 | 功率器件 | 互连方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rigol DL3021 | 3板分离: 数字主板+UI子板+功率板 | FPGA(Spartan-6)+ARM(i.MX283) | MOSFET 排 | PCIe 物理插槽 (主板<->UI子板) |
| Kunkin KP184 | 2板: 控制板+功率板 | MCU | MOSFET 排 | 排线连接器 |
| Maynuo M9812 | 2-3板: 主控+功率+前面板 | DSP/MCU + DAC + ADC | MOSFET 排 | 排线+接插件模块化 |
| BK Precision 8600 | 多板: I/O板(顶)+主板+功率板 | MCU | MOSFET 排 | 板对板+排线 |

>> 核心结论：行业标准做法是"控制板与功率板分离"——控制板用排线/PCIe连接，功率板独立散热。Rigol 的 PCIe 互连值得关注（可靠性好、信号完整）。

## 4.2 散热方案

| 产品 | 散热器 | 风扇配置 | 风道 | 实测温升 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rigol DL3021 | 大型铝散热器 (MOSFET直装) | 单风扇, 后部排风 | 前进后出 (经散热器) | 200W 满载稳定 |
| Kunkin KP184 | 铝散热器 | 单风扇, 后部排风 | 底进后出 | 400W 满载需注意 |
| Maynuo M9812 | 双铝散热器 (MOSFET 分两组) | 双风扇 | 前进后出 | ~43C @230W (极好) |
| BK Precision 8600 | 铝散热器 | 单风扇, 后部排风 | 侧进后出 | 150W 轻松 |
| Faith FT6800A | 大型铝散热器 | 双风扇, 后部排风 | 前进后出 | 中功率稳定 |
| 机架式 (EA/Chroma) | 大型铝散热器 + 风道导流板 | 多风扇, 后部排风 | 前进后出 (强制风冷) | 大功率持续稳定 |

>> 核心结论：台式产品基本统一采用"铝散热器直装MOSFET + 后部风扇排风"方案。风道以"前进后出"和"底进后出"两种为主。Maynuo 将 MOSFET 分为两组各配独立散热器，温度表现最好（43C@230W）。

## 4.3 外壳材料与结构

| 产品 | 外壳材料 | 框架结构 | 表面处理 | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rigol DL3021 | 钢板冲压外壳 | 钣金折弯框架 | 喷涂 (白/灰) | ~4.5kg |
| Kunkin KP184 | 钢板外壳 + 铝面板 | 钣金框架 | 喷涂 (白) | ~5kg |
| Maynuo M9812 | 钢板外壳 | 钣金框架 | 喷涂 (灰) | ~5.5kg |
| BK Precision 8600 | 钢板+塑料前面板 | 钣金 | 喷涂 | ~3.5kg |
| 机架式 (EA/Chroma) | 钢板+铝面板 | 钣金折弯+加强筋 | 喷涂 (黑/灰) | 10-25kg |

>> 核心结论：150-400W 台式产品基本是"钣金冲压折弯框架 + 钢板外壳 + 喷涂处理"。全铝 CNC 在电子负载中极少见（成本太高，热管理无优势）。BK 8600 使用塑料前面板是反面案例（手感廉价）。

# 五、从竞品拆解中提炼的设计教训

| # | 问题 | 发现于 | 对我们的启示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接地不良：金属盖板因漆层绝缘未接地 | Kunkin KP184 | 所有金属件接触面必须去漆或加接地线 |
| 2 | 大电流焊点质量差，厚导线焊接不良 | Kunkin KP184 | 大电流路径需额外质量管控 |
| 3 | 编码器旋钮偏心，不贴合前面板 | BK Precision 8600 | 旋钮配合公差、轴长需仔细设计 |
| 4 | 蜂鸣器音质低劣（像快没电的玩具） | BK Precision 8600 | 压电蜂鸣器选型要注意驱动电路 |
| 5 | I/O 板使用薄 FR4（机械强度差） | BK Precision 8600 | PCB 厚度 >=1.6mm, 连接器区域加加强筋 |
| 6 | 助焊剂残留未清洗 | BK Precision 8600 | 生产环节要求洗板/免洗工艺 |
| 7 | 电压调节器方案争议：线性 vs 开关 | Rigol DL3021 | 辅助电源设计需评估效率与噪声 |
| 8 | 前面板图形设计粗糙降低产品档次 | Rigol DL3021 | UI/UX 和面板丝印值得投入专业设计 |
| 9 | 接线柱内径偏小兼容性差 | Kunkin KP184 | 接线柱必须兼容 4mm 香蕉头 + 叉形 + M6 |
| 10 | 最小工作电压偏高 (~3.75V) | Kunkin KP184 | 我们的设计应争取 <1V 低压拉载能力 |

# 六、台式竞品尺寸与重量对比

| 产品 | 功率 | 外形尺寸 WxDxH (mm) | 重量 | 功率密度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kunkin KP184 | 400W | 250 x 350 x 110 | ~5kg | 41.6 W/L |
| Rigol DL3021 | 200W | 225 x 365 x 105 | ~4.5kg | 23.2 W/L |
| Maynuo M9812 | 300W | 255 x 370 x 115 | ~5.5kg | 27.7 W/L |
| BK Precision 8600 | 150W | 215 x 340 x 90 | ~3.5kg | 23.0 W/L |
| ITECH IT8511+ | 150W | 225 x 360 x 100 | ~4kg | 18.5 W/L |
| Faith FT6800A | 600W | 350 x 480 x 150 | ~10kg | 23.8 W/L |
| **我们的设计** | **1200W** | **260 x 320 x 110** | **<=5kg** | **131.1 W/L** |

!! 注意：我们的功率密度（131 W/L）是竞品的 3-6 倍，这对散热设计提出了极高要求。这是本项目外观结构设计的核心挑战。

# 七、总结与设计建议

1. 形态定位: 我们属于"台式小型仪器"类别，与 Rigol DL3021 / Maynuo M9812 接近，但功率密度极高（131 W/L vs 竞品 20-40 W/L），散热是第一设计约束。

2. 前面板: 主流方案是"TFT屏左上 + 单旋钮右 + 接线柱下 + 快捷键区"。我们的提案基本对齐，显示屏用 4.3" IPS 高于多数竞品（2.7-3.5"），是产品亮点。

3. 后面板: PMBus + CANbus 是我们对竞品的差异化优势（竞品基本只有 RS-232/USB）。

4. 内部架构: 控制板与功率板分离是行业标准做法，Rigol 的 PCIe 互连值得参考。

5. 散热: 铝散热器直装 MOSFET + 双 120mm 风扇排风是正确的方向。Maynuo 的双散热器分组方案可参考（大功率时热分布更均匀）。

6. 外壳材料: 铝型材框架 + SPCC 钢板符合行业惯例，全铝 CNC 无必要且成本高。

7. 设计教训: 十大设计教训（上表）每一条都应在我们的设计评审中逐项确认。

8. 细节品质: 旋钮质量、面板丝印、接线柱兼容性、蜂鸣器音质——这些细节在竞品中经常翻车，直接影响产品档次感。

--- 报告完 ---