# 1200W 电子负载 — 同类产品外观结构参考报告

文档编号: REF-STRUCT-001  |  日期: 2026-05-27  |  来源: 厂商官网/用户手册/拆解评测

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

# 报告说明

本报告聚焦 1200W 功率级别的可编程直流电子负载产品，从外观形式、前面板布局、后面板接口、内部结构四个维度进行横向对比分析。所选竞品均为市面上有代表性的 1200W 级别电子负载，为 SYS-ARCH-006 外观结构设计提供参考。

# 一、1200W 级竞品总览

我们通过公开资料调研了 9 款 1200W 级别的同类产品，覆盖国内外主流品牌。以下是总体概览：

| 品牌 | 型号 | 功率 | 电压/电流 | 外观形式 | 外形尺寸 WxDxH(mm) | 重量 | 价格区间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITECH | IT8814B | 1200W | 500V/60A | 台式/3U | 440x530x176 | ~20kg | $1200-1800 |
| ITECH | IT8812C | 1200W | 120V/120A | 台式/3U | 440x530x176 | ~20kg | $1200-1800 |
| BK Precision | 8616 | 1200W | 500V/60A | 台式/3U | 440x510x155 | ~18kg | $2500-3000 |
| BK Precision | 8614 | 1200W | 120V/120A | 台式/3U | 440x510x155 | ~18kg | $2500-3000 |
| Maynuo | M9715 | 1800W | 150V/240A | 台式/3U | 428x454x207 | ~31kg | $1500-2000 |
| Chroma | 63204E | 1200W | 1200V/160A | 机架/4U | 446x581x176 | ~22kg | $5000+ |
| Array | 3710A | 1200W | 500V/60A | 台式/2.5U | 355x415x132 | ~12kg | $1200-1600 |
| Faith | FT6800A | 1200W | 多种量程 | 台式/3U | 440x525x178 | ~18kg | 8k-15k RMB |
| GW Instek | PEL-3111 | 1050W | 150V/210A | 台式/3U | 430x500x155 | ~18kg | $1500-2200 |

>> 关键发现: 1200W 级产品全部采用 3U 以上台式或机架式外形，体积 19-46L，重量 12-31kg。我们的设计目标 (260x320x110mm, 9.15L, <5kg) 体积约为竞品的 1/5，重量约 1/4，功率密度达竞品 4-8 倍。这是本项目的核心设计挑战。

# 二、重点竞品外观详析

## 2.1 ITECH IT8814B (1200W / 500V / 60A)

ITECH IT8800 系列是中国市场份额最高的台式电子负载产品线之一，IT8814B 是其 1200W 主力型号。

外观特征:

- 造型: 标准台式仪器，顶部带折叠提手，底部有可折叠前支撑脚 (提供面板仰角)。

- 外壳: 冷轧钢板冲压 + 粉末喷涂，灰白色。前面板为铝板拉丝 + 丝印。

- 尺寸/重量: 440 x 530 x 176mm，约 20kg。

前面板布局细节:

- 显示屏: VFD 真空荧光屏 (绿色)，约 140x35mm。2行显示: 上行实测值 (大字)，下行设定值+状态。

- 旋钮: 右侧中部，大直径 (~30mm) 铝质滚花脉冲编码器，可按压确认/进入编辑。

- 按键: 模式快捷键 (CC/CV/CR/CW) 一字排开；下部功能键 (A/B, Short, Tran, Shift) + 数字键盘 + 方向键。

- 接线柱: 面板底部，2对大型接线柱 (DC+/DC-)，金属裸露。1对 Remote Sense 端子 (S+/S-)。

- 开关: 左下角船型电源开关，右下角 Load On/Off 键 (带背光 LED)。

后面板:

- IEC 电源插座 (含保险丝座), USB-B, RS-232 (DB9), GPIB (可选项), 多x80mm 风扇出风口, 接地端子。

内部结构:

- 3板架构: 前面板PCB (显示+按键) + 主控板 (MCU+DAC+ADC) + 功率板 (MOSFET排+散热器)。

- 板间用排线连接。大型铝散热器贯穿机身后部，后置多风扇强制风冷。风道: 前进后出。

## 2.2 BK Precision 8616 (1200W / 500V / 60A)

BK Precision 8616 是北美市场主流的 1200W 电子负载。深灰色工业风，与 8600 系列家族化设计。

外观特征:

- 造型: 台式 3U，深灰色外壳 + 前面板深色铝拉丝 + 丝印。尺寸 440x510x155mm，18kg。

- 前面板: VFD 绿色高亮，4行显示 (信息层次分明)。大旋钮右侧 (银色铝质滚花，可按压)。

- 按键: 模式键 (CC/CV/CR/CW/CR+CV) + 数字键 + 方向键 + Shift 复合体系。

- 接线柱: 底部靠左 2对重型接线柱 (金属+塑料绝缘套) + Remote Sense (S+/S-)。

- 特色: 前置 USB Host (竞品罕见), Load On/Off 大按钮 (绿色背光)。

后面板:

- IEC 电源, USB-B, RS-232 (DB9), GPIB (标配而非选配), RJ45 LAN, 80mm风扇x2, 接地端子。

内部结构:

- 3层板: 顶部 I/O通信板 + 中层主控板 (DSP+高精度DAC/ADC) + 底层功率板 (大型铝散热器+MOSFET阵列)。

- 功率板与主控板分离，排线/板对板连接。风道前进后出。

- 拆解指出问题: I/O板 FR4 偏薄 (~1.2mm), Lelon电解电容, 助焊剂残留, 旋钮偏心。

## 2.3 Maynuo M97 系列 (M9715: 1800W)

Maynuo M97 系列是国内中高端电子负载代表，设计语言覆盖全系列 (150W-1800W)。外观风格一致。

外观特征:

- 造型: 台式 3U，前面板银灰色铝拉丝+丝印，外壳浅灰喷涂。尺寸 428x454x207mm，31kg。

- 前面板: 大型 VFD (160x40mm, 占面板 70%宽), 4行信息。显示面积在国产品牌中最大。

- 旋钮: 右下角单旋钮 (铝质滚花)，外圈 LED 光圈指示工作状态——品牌辨识度高。

- 按键: 模式键 (CC/CV/CR/CW/CC+CV/CR+CV/动态/短路) + 数字键 + 方向键。

- 接线柱: 底部 2对金属接线柱 + Remote Sense。左电源开关，右 Load On/Off (LED背光)。

后面板:

- IEC 电源, USB-B, RS-232 (DB9), RS-485 (端子排, 差异化优势), 风扇x2, 接地。

内部结构 (核心亮点):

- 分组双散热器: 功率板分两组独立散热器各配一排 MOSFET。热分布均匀, 避免局部热点。

- 实测温升 ~43度 @230W (极为优秀)。元器件选型好 (AD/BB/NXP/TI 等品牌)。

- 接插件+排线模块化设计，便于维修。

## 2.4 Chroma 63204E-1200-160 (1200W / 1200V / 160A)

Chroma (致茂) 是台湾精密测试仪器品牌，63200E 系列为经济型大功率电子负载。品质对标 Keysight/EA。

外观特征:

- 造型: 模块化插箱形式，可独立使用也可插入主机机箱。尺寸 446x581x176mm (4U), 22kg。

- 前面板: 黑色阳极氧化铝 + 白色丝印。OLED 显示屏 (琥珀色/黄色), 高对比度——行业唯一用 OLED 的。

- 旋钮: 右侧单旋钮 (大直径, 金属齿纹手感优秀)。

- 按键: 硅胶按键 (触感好) + 模式快捷键 + 数字键 + Shift 复合体系。按键背光。

- 接线柱: 大电流螺栓端子 (非香蕉插头), 适合粗电缆永久连接。

后面板:

- 系统总线接口 (插箱连接), IEC 电源, USB, RS-232/485, 选配 GPIB/LAN。大型多风扇阵列。

内部结构:

- 多层 PCB: 数字控制板 + UI前面板 + 功率板。4U 高度允许更大散热器和更多风扇。

- 模块化设计支持热插拔 (部分系列)。散热和可靠性对标 Keysight N3300 系列。

## 2.5 Array 3710A (1200W / 500V / 60A)

Array 3710A 是 1200W 级别中体积最紧凑的产品，与我们的设计目标最接近。

外观特征:

- 造型: 台式 2.5U，尺寸 355x415x132mm (19.4L), 12kg。浅灰外壳+深色前面板。

- 前面板: VFD 绿色显示屏 (中等尺寸)。单旋钮右侧。模式键+数字键+方向键。

- 接线柱: 底部 2对 + Remote Sense。

内部结构:

- 紧凑型单散热器+双风扇设计。在有限体积内实现 1200W 散热。

- 是竞品中唯一功率密度超过 60W/L 的 (61.9W/L)，但仍不到我们的一半。

# 三、内部结构横向对比

1200W 级别电子负载的内部结构存在高度一致的架构模式：

| 对比维度 | ITECH IT8814B | BK 8616 | Maynuo M9715 | Chroma 63204E | Array 3710A | 我们的设计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCB架构 | 3板分离 | 3板分离 | 3板分离 | 多板 | 2-3板 | C2000+反激+ESP32 |
| 控制器 | MCU | DSP | DSP/ARM | DSP+FPGA | MCU | C2000+ESP32 |
| 功率器件 | MOSFET多路 | MOSFET阵列 | MOSFET两组 | MOSFET多路 | MOSFET并联 | MOSFET并联 |
| 散热器 | 单大型铝 | 单大型铝 | 双铝(分组) | 双大型(4U) | 单紧凑型 | 铝型材350x150x50 |
| 风扇 | 多x80mm后部 | 2x80mm后部 | 2x120mm后部 | 多x80mm(4U) | 2x80mm后部 | 2x120mm后部 |
| 风道 | 前进后出 | 前进后出 | 底进后出 | 前进后出 | 前进后出 | 底进-散热器-后部 |
| 互连方式 | 排线+接插件 | 排线+板对板 | 模块化接插件 | 板对板 | 排线 | 待定 |
| 外壳 | 钢板+铝面板 | 钢板+铝面板 | 钢板+铝面板 | 钢板+铝面板 | 钢板 | 铝型材+SPCC |

## 结构设计法则 (从竞品提炼)

1. 控制板与功率板物理分离——行业铁律。大电流路径独立走线，控制信号用排线/接插件跨越。

2. MOSFET 全部线性工作区方案，热量全由散热器+风扇散出。功率器件直装散热器。

3. 风道统一"前进后出"或"底进后出"，风扇一律在后方。没人用侧面排风。

4. Maynuo 分组双散热器设计最值得关注——热分布均匀，避免局部热点。

5. 外壳 100% 钣金冲压+喷涂，前面板铝拉丝。全铝 CNC 在这个功率级没有任何竞品使用。

6. 1200W 竞品重量 12-31kg (远超我们 <5kg)，体积为 4-8 倍。他们的散热方案无法直接套用。

# 四、前面板设计横向对比

## 4.1 显示屏

| 品牌型号 | 显示技术 | 颜色 | 尺寸(约) | 行数 | 特色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITECH IT8814B | VFD | 绿色 | 140x35mm | 2行 | 高亮度远距离可视 |
| BK Precision 8616 | VFD | 绿色 | 150x40mm | 4行 | 信息层级最好 |
| Maynuo M9715 | VFD | 绿色 | 160x40mm | 4行 | 显示面积最大(70%) |
| Chroma 63204E | OLED | 琥珀色 | ~120x30mm | 多区 | 唯一OLED,对比度最高 |
| Array 3710A | VFD | 绿色 | 中尺寸 | 2-3行 | 标准方案 |
| 我们的设计 | IPS TFT | 彩色 | 4.3"(95x54mm) | 触摸图形化 | 1200W级别独有 |

>> 4.3" IPS 彩色 TFT 触摸屏在 1200W 级别没有竞品使用——所有竞品都还在用单色 VFD/OLED。这是核心交互优势。

## 4.2 旋钮

| 品牌型号 | 数量 | 类型 | 位置 | 直径 | 按压功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITECH IT8814B | 1 | 脉冲编码器 | 右侧 | ~30mm | 按压确认/编辑 |
| BK Precision 8616 | 1 | 脉冲编码器 | 右侧 | ~28mm | 按压确认 |
| Maynuo M9715 | 1 | 编码器+LED光圈 | 右下 | ~30mm | 按压确认 |
| Chroma 63204E | 1 | 脉冲编码器 | 右侧 | ~32mm | 按压确认 |
| 我们的设计 | 1 | 带按键编码器 | 显示屏右侧 | 待定 | 按压确定 |

## 4.3 前面板布局模式

所有 1200W 竞品遵循相同的人机工程布局：

[电源开关]         [  显  示  屏 (VFD/OLED)  ]      [通风栅]

[模式键: CC / CV / CR / CW]               [旋  钮]

[功能键: Short / Tran / A/B / Shift]   [数字键 0-9]

[方向键]                              [Enter/Esc]

[接线柱 DC+ / DC-]  [Remote Sense]  [Load On/Off]

操作频率分层:

高频 (一键直达): 模式切换 (CC/CV/CR/CW)、Load On/Off、短路

中频 (旋钮+数字键): 参数设定、数值输入

低频 (菜单): 系统配置、通信设置、校准

## 4.4 接线柱/输入端子

| 品牌 | 端子类型 | 数量 | Remote Sense | 额定电流 | 兼容性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITECH IT8814B | 大型接线柱(金属裸露) | 2对 | 1对 S+/S- | 60A | 香蕉+叉形+M6 |
| BK 8616 | 重型接线柱(绝缘套) | 2对 | 1对 S+/S- | 60A | 香蕉+叉形+M6 |
| Maynuo M9715 | 大型接线柱(金属裸露) | 2对 | 1对 S+/S- | 240A | 香蕉+叉形 |
| Chroma 63204E | 大电流螺栓端子 | 1对 | 独立 S+/S- | 160A | 粗电缆螺栓固定 |
| 我们的设计 | 接线柱 | 2对 | 1对 S+/S- | 60A | 香蕉+叉形+M6 |

# 五、后面板接口对比

| 接口 | ITECH | BK 8616 | Maynuo | Chroma | Array | 我们的设计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC电源 | IEC+保险丝 | IEC+保险丝 | IEC+保险丝 | IEC/总线 | IEC | IEC+保险丝 |
| USB Dev | USB-B | USB-B | USB-B | USB-B | USB | USB-C |
| USB Host | 无 | 前置有 | 无 | 无 | 无 | USB-A(前置) |
| RS-232 | DB9 | DB9 | DB9 | DB9 | DB9 | 无 |
| GPIB | 选配 | 标配 | 无 | 选配 | 无 | 无 |
| RS-485 | 无 | 无 | 端子排 | 选配 | 无 | 无 |
| LAN | 无 | 标配 | 无 | 选配 | 无 | 预留焊盘 |
| WiFi/BLE | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | SMA外置天线 |
| PMBus | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2pin排针(独有) |
| CANbus | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2pin端子(独有) |
| 风扇 | 多x80mm | 2x80mm | 2x120mm | 多x80mm | 2x80mm | 2x120mm |
| 接地 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |

>> 差异化优势: PMBus + CANbus 工业现场总线是我们在 1200W 级别的独家优势。竞品还在用 RS-232 和 GPIB。USB-C 替代 USB-B 是面向未来的选择。

# 六、功率密度与散热挑战

| 产品 | 功率 | 体积(L) | 重量(kg) | 功率密度(W/L) | 比功率(W/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITECH IT8814B | 1200W | 41.0 | ~20 | 29 | 60 |
| BK Precision 8616 | 1200W | 34.8 | ~18 | 34 | 67 |
| Maynuo M9715 | 1800W | 40.2 | ~31 | 45 | 58 |
| Chroma 63204E | 1200W | 45.6 | ~22 | 26 | 55 |
| Array 3710A | 1200W | 19.4 | ~12 | 62 | 100 |
| GW Instek PEL-3111 | 1050W | 33.3 | ~18 | 32 | 58 |
| 我们的设计 | 1200W | 9.15 | <5 | 131 | 240 |

!! 我们的功率密度 (131 W/L) 是竞品平均值的 3.8 倍，最紧凑竞品 (Array) 的 2.1 倍。

这意味着:

1. 散热效率需达到竞品的 2-4 倍才能实现同等可靠性

2. 风扇转速/噪音会显著高于竞品 (竞品满载噪音通常在 55-65dBA)

3. 散热器翅片密度、风道设计、风扇选型成为产品成败关键

4. Array 3710A 是最接近的参考 (19.4L, 62W/L)，但其散热/噪音表现需实测验证

5. 需考虑降额策略: 1200W 满载限时，持续功率 800-900W 以控制温升

6. 铝型材散热器 350x150x50mm 能否承载 1200W 必须在热仿真中验证

# 七、竞品拆解设计教训

| # | 问题 | 发现于 | 严重度 | 对我们的启示 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接地不良: 金属盖板漆层阻断接地 | Kunkin KP184 | 高 | 金属件接触面去漆或加接地导线 |
| 2 | 大电流焊点质量差 | Kunkin KP184 | 高 | 功率板焊接需特殊管控(厚铜PCB) |
| 3 | 旋钮偏心/不贴合前面板 | BK 8600 | 中 | 编码器轴长、面板开孔公差需精确 |
| 4 | I/O板FR4偏薄(~1.2mm) | BK 8616 | 中 | PCB>=1.6mm, 大尺寸板加加强筋 |
| 5 | 助焊剂残留未清洗 | BK 8600 | 中 | 生产环节强制洗板或免洗工艺 |
| 6 | 前面板丝印/UI粗糙 | Rigol DL3021 | 中 | 面板丝印、UI设计值得专业投入 |
| 7 | 接线柱内径偏小(香蕉头插不进) | Kunkin KP184 | 高 | 设计确认阶段务必验证香蕉头兼容 |
| 8 | 蜂鸣器音质低劣 | BK 8600 | 低 | 蜂鸣器驱动电路+选型测试 |
| 9 | 满载噪声55-65dBA(实测) | 多家竞品 | 中 | 更高功率密度可能噪声更大,需评估 |
| 10 | 温度保护策略不一 | 多家竞品 | 高 | OTP阈值和降额策略需明确定义 |

# 八、对 SYS-ARCH-006 的设计建议

形态定位: 1200W 竞品全部为 3U-4U 大型台式或机架式 (19-46L, 12-31kg)。我们的设计 (9.15L, <5kg) 属于全新品类——"紧凑型大功率电子负载"，市场无直接对标。这是差异化定位，但散热风险需要认真对待。

前面板: 行业标准布局 (屏左上+旋钮右+端子下+快捷键区) 经过市场验证。4.3" IPS TFT 触摸屏在 1200W 级别领先。建议保留物理快捷按键 (CC/CV/CR/CW) 作为触摸屏的冗余，工业环境不容许纯触控。

后面板: PMBus+CANbus 是我们的工业现场总线独家优势。但缺少 RS-232 可能影响传统实验室场景兼容性，建议 USB-C 兼顾 PC 通信。USB-A 前置优于竞品。

内部架构: 控制板/功率板分离是铁律。Maynuo 双散热器分组方案值得借鉴。350x150x50mm 散热器需热仿真验证。

散热: 双 120mm 风扇后部排风 + 底部进风方向正确。但 131W/L 要求比竞品高 2-4 倍效率。建议: 增加翅片密度、使用高静压风扇、风道导流板、探索铜散热器可能。

外壳材料: 铝型材框架 + SPCC 钢板符合行业惯例。1200W 竞品无一使用全铝 CNC。散热取决于内部散热器而非外壳。

重量: 1200W 竞品重量 12-31kg，我们 <5kg 是巨大挑战。散热器本身约 2-3kg，加上外壳/变压器/PCB/风扇，总重容易突破 5kg。建议放宽到 6-7kg 或采用更轻量化方案。

细节品质: 旋钮质量、面板丝印、接线柱兼容性、接地安全——不可妥协的四项底线。

--- 报告完 ---