# 1200W 电子负载 — 同类产品外观结构参考报告

文档编号: REF-STRUCT-001  |  日期: 2026-05-27  |  版本: v2.0 (含图片)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

# 报告说明

本报告聚焦 1200W 功率级别的可编程直流电子负载产品，从外观形式、前面板布局、后面板接口、内部结构四个维度进行横向对比分析。报告嵌入竞品实物图片，包括外观和内部拆解照片，为 SYS-ARCH-006 外观结构设计提供直观参考。

# 一、1200W 级竞品总览

我们通过公开资料调研了 9 款 1200W 级别的同类产品，覆盖国内外主流品牌：

| 品牌 | 型号 | 功率 | 电压/电流 | 外观形式 | 尺寸 WxDxH(mm) | 重量 | 价格区间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITECH | IT8814B | 1200W | 500V/60A | 台式/3U | 440x530x176 | ~20kg | $1200-1800 |
| ITECH | IT8812C | 1200W | 120V/120A | 台式/3U | 440x530x176 | ~20kg | $1200-1800 |
| BK Precision | 8616 | 1200W | 500V/60A | 台式/3U | 440x510x155 | ~18kg | $2500-3000 |
| BK Precision | 8614 | 1200W | 120V/120A | 台式/3U | 440x510x155 | ~18kg | $2500-3000 |
| Maynuo | M9715 | 1800W | 150V/240A | 台式/3U | 428x454x207 | ~31kg | $1500-2000 |
| Chroma | 63204E | 1200W | 1200V/160A | 机架/4U | 446x581x176 | ~22kg | $5000+ |
| Array | 3710A | 1200W | 500V/60A | 台式/2.5U | 355x415x132 | ~12kg | $1200-1600 |
| Faith | FT6800A | 1200W | 多种量程 | 台式/3U | 440x525x178 | ~18kg | 8-15k RMB |
| GW Instek | PEL-3111 | 1050W | 150V/210A | 台式/3U | 430x500x155 | ~18kg | $1500-2200 |

>> 关键发现: 1200W 级产品全部采用 3U 以上台式或机架式外形，体积 19-46L，重量 12-31kg。我们的设计目标 (260x320x110mm, 9.15L, <5kg) 体积约为竞品的 1/5，重量约 1/4，功率密度达竞品 4-8 倍。这是核心设计挑战。

# 二、重点竞品外观详析

## 2.1 ITECH IT8814B (1200W / 500V / 60A)

ITECH IT8800 系列是中国市场份额最高的台式电子负载产品线之一。IT8814B 是其 1200W 主力型号。

产品外观:

图2.1-1: ITECH IT8814B 台式电子负载前面板 (来源: ITECH 官方)

图2.1-2: ITECH IT8800 系列前面板细节 (来源: ITECH 官网)

外观特征:

- 造型: 标准台式仪器，宽面板窄深度。顶部带折叠提手，底部有可折叠前支撑脚 (提供面板仰角)。

- 外壳: 冷轧钢板冲压 + 粉末喷涂，灰白色。前面板为铝板拉丝 + 丝印。

- 尺寸/重量: 440 x 530 x 176mm (约 41L)，约 20kg。功率密度约 29 W/L。

前面板布局:

- 显示屏: VFD 真空荧光屏 (绿色)，约 140x35mm。2行: 上行实测值 (大字)，下行设定值+状态。

- 旋钮: 右侧中部，大直径 (~30mm) 铝质滚花脉冲编码器，可按压确认/进入编辑。

- 按键: 模式快捷键 (CC/CV/CR/CW) 一字排开；下部功能键 + 数字键盘 + 方向键。

- 接线柱: 面板底部，2对大型接线柱 (DC+/DC-)，金属裸露。1对 Remote Sense (S+/S-)。

- 开关: 左下船型电源开关，右下 Load On/Off 键 (带背光 LED)。

后面板:

- IEC 电源插座 (含保险丝座), USB-B, RS-232 (DB9), GPIB (选配), 多x80mm 风扇出风口, 接地端子。

内部结构:

- 3板架构: 前面板PCB (显示+按键) + 主控板 (MCU+DAC+ADC) + 功率板 (MOSFET排+散热器)。

- 大型铝散热器贯穿机身后部，后置多风扇强制风冷。板间排线连接。风道: 前进后出。

## 2.2 B&K Precision 8616 (1200W / 500V / 60A)

BK Precision 8616 是北美市场主流的 1200W 电子负载，深灰色工业风。

产品外观:

图2.2-1: B&K Precision 8616 前面板 (来源: BK Precision 官网)

图2.2-2: B&K Precision 8616 前面板细节 (来源: BK Precision 官网)

图2.2-3: B&K Precision 8616 俯视图 (来源: BK Precision 官网)

外观特征:

- 造型: 台式 3U，深灰色外壳 + 前面板深色铝拉丝。尺寸 440x510x155mm (35L)，18kg。

- 前面板: VFD 绿色高亮，4行显示 (信息分层最佳)。大旋钮右侧 (银色铝质滚花，可按压)。

- 按键: 模式键 (CC/CV/CR/CW/CR+CV) + 数字键 + 方向键 + Shift 体系。

- 接线柱: 底部靠左 2对重型接线柱 (金属+绝缘套) + Remote Sense (S+/S-)。

- USB Host 前置 (竞品罕见)、Load On/Off 大按钮 (绿色背光)。

后面板:

- IEC 电源, USB-B, RS-232 (DB9), GPIB (标配), RJ45 LAN, 80mm风扇x2, 接地端子。

- BK 8616 通信接口最全面: GPIB 和 LAN 标配。

内部结构:

- 3层板: 顶部 I/O 通信板 + 中层主控板 (DSP+高精度DAC/ADC) + 底层功率板 (大型铝散热器+MOSFET阵列)。

- 功率板与主控板分离，排线/板对板连接。风道前进后出。

- 拆解评测指出的问题: I/O 板 FR4 偏薄 (~1.2mm)，旋钮偏心，助焊剂残留未清洗。

## 2.3 Maynuo M97 系列 (M9715: 1800W)

Maynuo M97 系列是国内中高端电子负载代表，设计语言统一覆盖全系列 (150W-1800W)。

产品外观:

图2.3-1: Maynuo M9715 电子负载前面板 (来源: Maynuo 官网)

图2.3-2: Maynuo M97 系列前面板细节 (来源: Maynuo 官网)

图2.3-3: Maynuo M97 后面板接口 (来源: Maynuo 官网)

图2.3-4: Maynuo M97 接线柱细节 (来源: Maynuo 官网)

外观特征:

- 造型: 台式 3U，前面板银灰色铝拉丝+丝印，外壳浅灰喷涂。428x454x207mm (40L)，31kg。

- 前面板: 大型 VFD (160x40mm, 占面板 70%宽), 4行信息。显示面积同级别最大。

- 旋钮: 右下角单旋钮 (铝质滚花) 外圈带 LED 光圈指示工作状态——品牌辨识度高。

- 按键: 模式键 (CC/CV/CR/CW/CC+CV/CR+CV/动态/短路) + 数字键 + 方向键。

- 接线柱: 底部 2对金属接线柱 + Remote Sense。接线柱间距兼容香蕉插头和叉形端子。

后面板 (图2.3-3):

- IEC 电源, USB-B, RS-232 (DB9), RS-485 (端子排——差异化优势), 双120mm风扇, 接地端子。

内部结构 (核心亮点):

- 分组双散热器: 功率板分两组独立散热器各配一排 MOSFET。热分布均匀, 避免局部热点。

- 实测温升仅 ~43度 @230W (极为优秀)。元器件选用 AD/BB/NXP/TI 等品牌。

- 接插件+排线模块化设计，便于维修。

# 三、竞品拆解——内部结构图片

以下为公开渠道获取的电子负载拆解照片，展示内部 PCB 布局、散热器结构、功率器件布局等，为我们的内部结构设计提供直接参考。

## 3.1 Rigol DL3021 (200W) 拆解

DL3021 是 Rigol 的 200W 可编程电子负载。Dave Jones (EEVblog) 做了详细拆解。虽然功率仅为 200W，但其多板架构 (FPGA+ARM+功率板 PCIe 互连) 是 1200W 产品的参考模板。

图3.1-1: DL3021 内部整体结构——多板分离 (来源: EEVblog 拆解)

[图片加载: 图3.1-2: DL3021 功率板——MOSFET + 散热器 (来源: EEVblog 拆解) - ]

图3.1-3: DL3021 主板——FPGA + ARM 双核心 (来源: EEVblog 拆解)

图3.1-4: DL3021 前面板 PCB——显示 + 按键 (来源: EEVblog 拆解)

图3.1-5: DL3021 内部布线细节 (来源: EEVblog 拆解)

DL3021 拆解要点:

- PCIe 物理插槽连接主板和 UI 子板——可靠性好、信号完整，值得参考。

- FPGA (Spartan-6 LX9) + ARM (i.MX283) 双核心架构，FPGA 负责实时环路控制。

- MOSFET 排直接安装在大型铝散热器上，后部单风扇排风。

- 前面板 PCB 独立，排线连接主板。

- 可维修性好: 模块化连接器，ARM-JTAG 和 FPGA-JTAG 调试接口均已标出。

## 3.2 Maynuo M9812 (300W) 拆解

Maynuo M9812 是 300W 电子负载，其内部结构是 M97 系列的代表。拆解显示元器件选型和布局均属上乘。

图3.2-1: Maynuo M9812 内部结构——双散热器分组设计 (来源: EEVblog)

图3.2-2: Maynuo M9812 功率板细节 (来源: EEVblog)

M9812 拆解要点 (与 1200W 产品共用平台):

- 双铝散热器分组设计——每组散热器配独立 MOSFET 排。这是 Maynuo 的核心散热技术。

- ADC: ADS8328, 运放: TL084——均为 TI/AD 品牌件。

- 所有元器件来自 AD、BB、NXP、Omron、TE、TI 等品牌。

- 实测 230W 持续拉载，散热器温度仅 ~43度。

# 四、内部结构横向对比

结合拆解图片和公开资料，以下是 1200W 级别竞品内部结构的横向对比：

| 对比维度 | ITECH IT8814B | BK 8616 | Maynuo M9715 | Rigol DL3021 | 我们的设计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCB架构 | 3板分离 | 3板分离 | 3板分离 | 3板: 数字+UI+功率 | C2000主板+反激子板+ESP32 |
| 板间互连 | 排线+接插件 | 排线+板对板 | 模块化接插件 | PCIe (数字-UI) + 排线 | 待定 |
| 控制器 | MCU | DSP | DSP/ARM | FPGA+ARM 双核 | C2000 + ESP32 |
| 功率器件 | MOSFET多路并联 | MOSFET阵列 | MOSFET两组独立 | MOSFET排 | MOSFET并联 |
| 散热器 | 单大型铝 | 单大型铝 | 双铝(分组) | 大型铝 | 铝型材350x150x50 |
| 风扇 | 多x80mm 后部 | 2x80mm 后部 | 2x120mm 后部 | 单风扇 后部 | 2x120mm 后部 |
| 风道 | 前进后出 | 前进后出 | 底进后出 | 前进后出 | 底进->散热器->后部 |
| 外壳材料 | 钢板+铝面板 | 钢板+铝面板 | 钢板+铝面板 | 钢板冲压 | 铝型材框架+SPCC |

## 结构设计黄金法则

1. 控制板与功率板物理分离——行业铁律。大电流路径独立走线，控制信号用排线/接插件跨越。

2. MOSFET 全部线性工作区，热量全由散热器+风扇散出。功率器件直装散热器。

3. 风道统一"前进后出"或"底进后出"，风扇一律在后方。没有人用侧面排风。

4. Maynuo 分组双散热器设计——热分布均匀，避免局部热点。1200W 级别最优方案。

5. Rigol 的 PCIe 互连方案——信号完整性好，可靠性高，可参考用于我们的板间高速通信。

6. 外壳 100% 钣金冲压+喷涂，前面板铝拉丝。全铝 CNC 无竞品使用。

7. 1200W 竞品重量 12-31kg (远超我们 <5kg)，体积为 4-8 倍。他们的散热方案无法直接套用。

# 五、前面板设计横向对比

## 5.1 显示屏

| 品牌型号 | 显示技术 | 颜色 | 尺寸(约) | 行数 | 特色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITECH IT8814B | VFD | 绿色 | 140x35mm | 2行 | 高亮度远距离可视 |
| BK Precision 8616 | VFD | 绿色 | 150x40mm | 4行 | 信息层级最好 |
| Maynuo M9715 | VFD | 绿色 | 160x40mm | 4行 | 显示面积最大(70%面板) |
| Chroma 63204E | OLED | 琥珀色 | ~120x30mm | 多区 | 唯一OLED，对比度最高 |
| Array 3710A | VFD | 绿色 | 中尺寸 | 2-3行 | 标准方案 |
| **我们的设计** | **IPS TFT** | **彩色** | **4.3" (95x54mm)** | **触摸图形化** | **1200W级别独有** |

>> 4.3" IPS 彩色 TFT 触摸屏在 1200W 级别没有竞品使用——竞品全部还在用单色 VFD/OLED。核心交互优势。

## 5.2 旋钮

| 品牌型号 | 数量 | 类型 | 位置 | 直径 | 按压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITECH IT8814B | 1 | 脉冲编码器 | 右侧 | ~30mm | 按压确认/编辑 |
| BK Precision 8616 | 1 | 脉冲编码器 | 右侧 | ~28mm | 按压确认 |
| Maynuo M9715 | 1 | 编码器+LED光圈 | 右下 | ~30mm | 按压确认 |
| Chroma 63204E | 1 | 脉冲编码器 | 右侧 | ~32mm | 按压确认 |
| **我们的** | **1** | **带按键编码器** | **显示屏右侧** | **待定** | **按压确定** |

>> 旋钮设计高度统一: 100% 单旋钮右侧。旋钮是核心交互元件，手感和可靠性至关重要。

## 5.3 前面板布局标准模式

所有 1200W 竞品遵循相同的人机工程布局，该布局经过数十年市场验证：

[电源开关]         [  显  示  屏  区  域   ]      [通风栅]

[模式键: CC / CV / CR / CW]               [旋  钮]

[功能键: Short / Tran / A/B / Shift]   [数字键 0-9]

[方向键]                              [Enter/Esc]

[接线柱 DC+ / DC-]  [Remote Sense]  [Load On/Off]

操作频率分层:

高频 (一键直达): 模式切换、Load On/Off、短路

中频 (旋钮+数字键): 参数设定、数值输入

低频 (菜单): 系统配置、通信设置、校准

## 5.4 接线柱

| 品牌 | 端子类型 | 数量 | Remote Sense | 额定 | 兼容性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITECH IT8814B | 大型接线柱(金属裸露) | 2对 | 1对S+/S- | 60A | 香蕉+叉形+M6 |
| BK 8616 | 重型接线柱(绝缘套) | 2对 | 1对S+/S- | 60A | 香蕉+叉形+M6 |
| Maynuo M9715 | 大型接线柱(金属裸露) | 2对 | 1对S+/S- | 240A | 香蕉+叉形 |
| Chroma 63204E | 大电流螺栓端子 | 1对 | 独立S+/S- | 160A | 粗电缆螺栓 |
| **我们的** | **接线柱** | **2对** | **1对S+/S-** | **60A** | **香蕉+叉形+M6** |

# 六、后面板接口对比

| 接口 | ITECH | BK 8616 | Maynuo | Chroma | Array | 我们的设计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC电源 | IEC+保险丝 | IEC+保险丝 | IEC+保险丝 | IEC/总线 | IEC | IEC+保险丝 |
| USB Dev | USB-B | USB-B | USB-B | USB-B | USB | USB-C |
| USB Host | 无 | 前置有 | 无 | 无 | 无 | USB-A(前置) |
| RS-232 | DB9 | DB9 | DB9 | DB9 | DB9 | 无 |
| GPIB | 选配 | **标配** | 无 | 选配 | 无 | 无 |
| RS-485 | 无 | 无 | **端子排** | 选配 | 无 | 无 |
| LAN (RJ45) | 无 | **标配** | 无 | 选配 | 无 | 预留焊盘 |
| WiFi/BLE | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | **SMA外置天线** |
| PMBus | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | **2pin排针(独有)** |
| CANbus | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | **2pin端子(独有)** |
| 风扇 | 多x80mm | 2x80mm | 2x120mm | 多x80mm | 2x80mm | 2x120mm |
| 接地 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |

>> 差异化优势: PMBus + CANbus 工业现场总线是我们在 1200W 级别的独家优势。竞品还在用 RS-232 (1960年代标准) 和 GPIB (1970年代标准)。USB-C 替代 USB-B 是面向未来的选择。

# 七、功率密度与散热挑战

| 产品 | 功率 | 体积(L) | 重量(kg) | 功率密度(W/L) | 比功率(W/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITECH IT8814B | 1200W | 41.0 | ~20 | 29 | 60 |
| BK Precision 8616 | 1200W | 34.8 | ~18 | 34 | 67 |
| Maynuo M9715 | 1800W | 40.2 | ~31 | 45 | 58 |
| Chroma 63204E | 1200W | 45.6 | ~22 | 26 | 55 |
| Array 3710A | 1200W | 19.4 | ~12 | 62 | 100 |
| GW Instek PEL-3111 | 1050W | 33.3 | ~18 | 32 | 58 |
| **我们的设计** | **1200W** | **9.15** | **<5** | **131** | **240** |

!! 我们的功率密度 (131 W/L) 是竞品平均值的 3.8 倍，最紧凑竞品 (Array) 的 2.1 倍。

散热设计的直接推论:

1. 散热效率需达到竞品的 2-4 倍才能实现同等可靠性

2. 风扇转速/噪音会显著高于竞品 (竞品满载噪音约 55-65dBA)

3. 散热器翅片密度、风道设计、风扇选型成为产品成败关键

4. Array 3710A 是最接近的参考 (19.4L, 62W/L)，但其散热和噪音表现未必理想

5. 需考虑降额策略: 1200W 满载限时，持续功率降到 800-900W

6. 铝型材散热器 350x150x50mm 能否承载 1200W 需热仿真验证

# 八、竞品拆解设计教训

| # | 问题 | 发现于 | 严重度 | 对我们的启示 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接地不良: 金属盖板漆层阻断接地路径 | Kunkin KP184 | 高 | 金属件接触面去漆或加接地导线 |
| 2 | 大电流焊点质量差 | Kunkin KP184 | 高 | 功率板焊接需特殊管控(厚铜PCB) |
| 3 | 旋钮偏心/不贴合前面板 | BK 8600 | 中 | 编码器轴长、开孔公差需精确设计 |
| 4 | I/O板 FR4 偏薄 (~1.2mm) | BK 8616 | 中 | PCB >= 1.6mm, 大板加加强筋 |
| 5 | 助焊剂残留未清洗 | BK 8600 | 中 | 生产环节强制洗板或免洗工艺 |
| 6 | 前面板丝印/UI 粗糙 | Rigol DL3021 | 中 | 面板丝印和UI设计需专业投入 |
| 7 | 接线柱内径偏小 (香蕉头插不进) | Kunkin KP184 | 高 | 设计确认务必验证香蕉头兼容 |
| 8 | 蜂鸣器音质低劣 | BK 8600 | 低 | 蜂鸣器驱动电路设计+选型测试 |
| 9 | 满载噪声 55-65dBA (竞品实测) | 多家竞品 | 中 | 更高功率密度可能噪声更大 |
| 10 | 温度保护策略不一致 | 多家竞品 | 高 | OTP阈值和降额策略需明确定义 |

# 九、对 SYS-ARCH-006 的设计建议

形态定位: 1200W 竞品全部为 3U-4U 大型台式或机架式 (19-46L, 12-31kg)。我们的设计 (9.15L, <5kg) 属于全新品类——"紧凑型大功率电子负载"。市场无直接对标。这是差异化定位，但散热风险须认真对待。

前面板: 行业标准布局 (屏左上+旋钮右+端子下+快捷键区) 经市场验证。4.3" IPS TFT 触摸屏在 1200W 级别领先。建议保留物理快捷按键 (CC/CV/CR/CW) 作为触摸屏冗余——工业环境不应纯触控。

后面板: PMBus+CANbus 工业现场总线是独家优势。但缺少 RS-232 可能影响传统实验室兼容性，建议 USB-C 兼顾 PC 通信。USB-A 前置优于大多数竞品。

内部架构: 控制板/功率板分离是铁律。Maynuo 双散热器分组方案值得借鉴。Rigol PCIe 互连方案可参考。350x150x50mm 铝型材散热器须热仿真验证。

散热方案: 双 120mm 风扇后部排风 + 底部进风方向正确。但 131W/L 要求比竞品高 2-4 倍效率。建议: 增加翅片密度、使用高静压风扇、风道导流板、探索铜散热器可能。

外壳材料: 铝型材框架 + SPCC 钢板符合行业惯例。100% 竞品无一使用全铝 CNC。

重量约束: 1200W 竞品重量 12-31kg，我们 <5kg 是巨大挑战。散热器铝型材本身约 2-3kg，加上外壳、变压器、PCB、风扇等，总重容易破 5kg。建议放宽到 6-7kg 或轻量化方案。

品质底线: 旋钮手感、面板丝印、接线柱兼容性、接地安全——不可妥协的四项底线。竞品在这些方面翻车最多。

--- 报告完 ---