SYS-TECH-001 EL-1000 详细技术方案 v1.0

**项目**: EL-1000 1000W 可编程直流电子负载

**版本**: v1.0

**日期**: 2026-06-01

**状态**: 初稿 — 整合全部子系统设计

目录

1. [产品概述](#1-产品概述)

2. [系统架构](#2-系统架构)

3. [功率拓扑](#3-功率拓扑)

4. [控制架构](#4-控制架构)

5. [电源树](#5-电源树)

6. [安全架构](#6-安全架构)

7. [热设计](#7-热设计)

8. [通信协议](#8-通信协议)

9. [控制算法](#9-控制算法)

10. [固件架构](#10-固件架构)

11. [外观结构](#11-外观结构)

12. [整机BOM](#12-整机bom)

13. [关键接口定义](#13-关键接口定义)

14. [测试验证方案](#14-测试验证方案)

1. 产品概述

1.1 产品定位

EL-1000 是一款 1000W 可编程直流电子负载，面向电源研发、电池测试、老化筛选等场景。对标 ITECH 8500 系列，采用 ITECH 风格外观，定位中端市场。

1.2 关键规格 (SRD v1.3)

| 参数 | 值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 额定功率 | 1000 W | 峰值 1200 W (<30s) |
| 额定电压 | 150 V |  |
| 额定电流 | 60 A |  |
| 最小工作电压 | 1.5 V @ 60A |  |
| 工作模式 | CC / CV / CR / CW | CR/CW 固件规划中 |
| 分辨率 | 0.01 A / 0.01 V | HRPWM 15.2 bit |
| 精度 | ±0.1% FS (V) / ±0.2% FS (A) | 校准后 |
| 纹波 | <10 mVrms |  |
| 通信 | USB / Wi-Fi / UART / CAN |  |
| 显示 | 4.3" IPS 彩屏 | ESP32 LVGL |
| 外形 | W310×D370×H120mm | ITECH 风格 |
| 整机 BOM | ¥1,354 | 小批量 50-200 台 |
| 目标零售 | ¥3,999–5,999 |  |

1.3 工作模式说明

| 模式 | 控制策略 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| **CC** (Constant Current) | 电流 PID → Duty | 直接控制负载电流，最常用模式 |
| **CV** (Constant Voltage) | 电压 PID → 电流 PID → Duty | 级联控制，稳压在输入端 |
| **CR** (Constant Resistance) | 电阻 PID → 电流 PID → Duty | 等效固定电阻负载（规划中） |
| **CW** (Constant Power) | 功率 PID → 电流 PID → Duty | 恒定功率吸收（规划中） |

2. 系统架构

2.1 整机框图

┌────────────────────────────────────┐
                          │          EL-1000 整机架构            │
                          │                                      │
   ┌──────────┐          │  ┌──────────┐     ┌──────────────┐  │
   │   DUT    │──────────┼─►│  功率级   │◄────│   控制电路    │  │
   │ (被测件) │          │  │12×M90N20 │     │ C2000 + ESP32│  │
   └──────────┘          │  │  RS6332  │     │  ISO隔离     │  │
         │               │  │ D882/B772│     │  SGM71622R2  │  │
         │   ┌──────────┐│  └────┬─────┘     └──────┬───────┘  │
         │   │ 电源树    ││       │                   │          │
         └───┤ AC→48V→  ││       │   ┌───────────┐   │          │
             │ 12V/5V/  ││       └───│ 散热系统   │   │          │
             │ 3.3V/-15V││           │ 铝挤+双120 │   │          │
             └──────────┘│           └───────────┘   │          │
                         └────────────────────────────┘          │
                                       │                          │
                              ┌────────┴────────┐                │
                              │  前后面板 I/O    │                │
                              │ USB/WiFi/编码器  │                │
                              │ 急停/接线柱/FAN  │                │
                              └─────────────────┘                │

2.2 信号流

控制路径（C2000 内部，860 Hz）:

Setpoint → Mode Select → PID Compute → HRPWM → RC Filter → D882/B772 → MOSFET Gate
                              ↑                                    │
                         ADC Read ◄──── RS6332 Sense ◄──── Source Resistor

数据路径（C2000 → ESP32，921600 baud UART）:

C2000 housekeeping → ring buffer → comm task → UART → ESP32 uart_rx
                                                          │
                                                    ┌─────┴─────┐
                                                    │ LVGL UI   │
                                                    │ WebSocket │
                                                    │ REST API  │
                                                    └───────────┘

2.3 子系统划分

| 子系统 | 核心 IC | 功能 | PCB 分配 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功率级 | M90N20 ×12, RS6332, D882/B772 | MOSFET 阵列 + 电流采样 + 栅极驱动 | 功率主板 |
| 控制电路 | C2000 F28E12x, ESP32-S3 | PWM 生成 + PID 运算 + UI 通信 | 控制板 |
| 电源树 | UCC28C45, Buck LDO 阵列 | AC→DC 供电 | 电源子板 |
| 安全防护 | CMPSS, 继电器, 熔丝 | 5 道防护 + 3 重切断 | 跨板 |
| 散热 | 铝挤 + 双 120mm PWM 风扇 | 热管理 | 机箱固定 |

3. 功率拓扑

3.1 MOSFET 阵列

**选型**: M90N20 (200V/90A TO-247)

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Vds(max) | 200 V | 150V 降额 75% |
| Id(max) | 90 A | 单管 |
| Rds(on) | 22 mΩ | Vgs=10V |
| gm | 20 S (typ@8A) |  |
| Pd(max) | 310 W | Tc=25°C |
| 数量 | 12 管 | 原型 10 管可用 |
| 总 Id | 1080 A | 远超 60A 需求 |
| 并联均流 | 源极 0.05Ω 电阻 | 12 × 0.05Ω 并联 = 0.004167Ω |
| 绝缘 | AlN 氮化铝垫片 | 热阻 0.4°C/W |

**并联结构**:

┌─── M90N20_1 ── 0.05Ω R_sense_1 ──  GND
               │
   Gate_drive ──┼─── M90N20_2 ── 0.05Ω R_sense_2 ──  GND
    (D882/B772) │         ...    (共 12 路)
               └─── M90N20_12 ─ 0.05Ω R_sense_12 ── GND
               
               DUT+ ────────────────────────────── MOSFET Drain
               所有 Source 在 GND 侧通过 RS6332 差分采样

**均流分析**:

• 源极电阻 0.05Ω 提供负反馈：电流大的管 Vgs 自动降低

• 12 管并联等效 R_sense = 0.004167Ω

• 满载 60A 时源极电阻压降: 60 × 0.004167 = 0.25V

• ADC 采样电压 (RS6332 增益 10): 0.25 × 10 = 2.5V (在 3.3V ADC 范围内)

3.2 栅极驱动

**方案**: D882(NPN) + B772(PNP) 推挽射极跟随器

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 拓扑 | 互补推挽 | 快速充放电 Cgs |
| 驱动电压 | ~3.0 V (0.95×3.3V) | RC 滤波后 |
| 峰值电流 | ~1 A | D882/B772 能力 |
| 关断速度 | <1 µs | N7002N 下拉加速 |
| 数量 | 2 组推挽 (驱动 12 管) | 每组驱动 6 管 |

**驱动路径**:

C2000 HRPWM → RC LPF (10k+1µF, fc=15.9Hz) → Vdac (0~3.135V)
    → LM358 缓冲 → D882/B772 推挽 → 12× M90N20 Gate
                                          │
                                    N7002N 下拉电阻 10kΩ

**HRPWM→DAC 转换**:

PWM: 25 kHz, 占空比 D = 0~0.95
Vdac = D × 3.3V = 0 ~ 3.135V (经 RC 滤波)
等效分辨率: log2(25kHz / 15.9Hz × 0.95) ≈ 15.2 bit

替代方案: GP8101 (PWM→模拟, ¥2.5, SOP-8)
         可免去 RC 滤波，直接出 0~5V 模拟电压

3.3 电流检测

| 元件 | 规格 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 检流电阻 | MCSF2512DR050Q9 (0.05Ω, 3W, 2512) | 12 颗并联 |
| 差分放大器 | RS6332 (替代 LM358, Vos 0.8mV) | 增益 10 倍 |
| 增益 | 0.04167 V/A (等效) | 60A → 2.5V ADC 输入 |

**精度预算**:

检流电阻精度: ±1% (MCSF2512)
RS6332 Vos: 0.8mV (max)
60A 时信号: 2.5V
Vos 误差: 0.8mV / 2.5V = 0.032%
校准后可达成 ±0.2% FS

3.4 电压检测

| 元件 | 规格 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 分压比 | 1:13.2 | 150V → 11.36V → 3.3V ADC |
| 分压电阻 | 高精度 ±0.1% | 温度系数 25ppm |
| ADC 输入 | 0~3.3V | C2000 内置 ADC (12bit) |
| 等效分辨率 | 150V / 4096 ≈ 36.6mV/LSB | 软件过采样提升 |

4. 控制架构

4.1 双 MCU 方案

| MCU | 型号 | 角色 | 关键外设 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主控 | C2000 F28E12x | 实时控制 | HRPWM (150ps), ADC (12b, 13ch), CMPSS, SCI |
| 通信 | ESP32-S3 | UI/网络 | Wi-Fi/BLE, SPI (LCD), UART, LVGL |

**分工**:

C2000 (实时域):    ESP32 (非实时域):
┌──────────────┐   ┌──────────────────────┐
│ PID @860Hz   │   │ LVGL UI @30Hz        │
│ HRPWM        │   │ WebSocket @10Hz      │
│ ADC @860Hz   │   │ REST API             │
│ Protection   │   │ Wi-Fi 管理           │
│ 25kHz PWM    │   │ UART 协议处理        │
└──────┬───────┘   └──────────┬───────────┘
       │                      │
       └──── UART 921600 ─────┘

4.2 C2000 F28E12x 资源分配

| 外设 | 用途 | 占用 |
| --- | --- | --- |
| ePWM1 | HRPWM 主输出 (25 kHz, 150ps) | 1 通道 |
| ePWM2-3 | 备用/风扇 PWM | 2 通道 |
| ADC A/B | 13 通道交错采样 | 全部 |
| CMPSS 1-3 | HW OVP/OCP/UVLO | 3 组 |
| SCI-A | UART ↔ ESP32 (921600) | 1 路 |
| I2C-A | 板载 EEPROM/温度传感器 | 1 路 |
| GPIO | 继电器/故障指示/急停 | 8 个 |

4.3 HRPWM 配置

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 频率 | 25 kHz | Tperiod = 40 µs |
| 时基 | TBPRD = 2000 (SYSCLK=100MHz) |  |
| MEP 分辨率 | ~150 ps | 等效 16.7 bit |
| 死区 | 200 ns | 同步整流预留 |
| 占空比范围 | 0~95% | TBPRD × 0.95 |
| Trip Zone | TZ1/CMPSS1, TZ2/CMPSS2, TZ3/SW | 硬件强制 Hi-Z |

4.4 隔离方案

| 隔离边界 | 器件 | 隔离等级 | 信号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功率→控制 | ISO7741 | 5kV | 故障/状态信号 |
| USB 隔离 | ADuM3160 | 2.5kV | USB↔C2000 |
| CAN 隔离 | ADuM1201 + SN65HVD230 | 2.5kV | CAN 总线 |
| 电源隔离 | B0505S × 2, B1515S | 3kV | 隔离供电 |

5. 电源树

5.1 整体架构

AC 220V ──► EMI ──► 整流桥 ──► 310V DC Bus
                                    │
                              ┌─────┴─────┐
                              │ UCC28C45  │  (子板, 65kHz CCM)
                              │ 反激变换器 │
                              └─────┬─────┘
                                    │
                          ┌─────────┼──────────┐
                          │         │          │
                        +48V      +15V      -15V
                     (150W)     (辅助运放)  (电荷泵)
                          │
              ┌───────────┼───────────┐
              │           │           │
           Buck1       Buck2       Buck3
          +12V(3A)    +5V(2A)    +3.3V(2A)
              │           │           │
              │       ┌───┴───┐   ┌──┴───┐
              │      LDO     LDO  LDO   LDO
              │     3.3V    3.3V  1.8V  1.2V
              │     (ESP32) (C2000)
              │
          风扇 / 继电器

5.2 电压轨清单

| 电压轨 | 来源 | 用途 | 电流 | 纹波要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +48V | 反激主输出 | 预留扩展 | 3A | <100mV |
| +15V | 反激绕组 | RS6332/D882 供电 | 0.5A | <50mV |
| -15V | 电荷泵 (ICL7660) | 可选负压 | 0.1A | <50mV |
| +12V | Buck1 (LM2596) | 风扇/继电器 | 3A | <100mV |
| +5V | Buck2 (MP2307) | USB/逻辑 | 2A | <30mV |
| +3.3V | Buck3 → LDO | ESP32/C2000 | 2A | <20mV |
| +1.8V | LDO (AMS1117) | C2000 内核 | 0.3A | <10mV |
| +1.2V | LDO | C2000 PLL | 0.2A | <10mV |

5.3 反激变换器 (UCC28C45)

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 拓扑 | CCM 反激 |
| 频率 | 65 kHz |
| 输入 | 310 VDC |
| 输出 | 48V/150W + 辅助绕组 |
| 控制 IC | UCC28C45 (独立, 非 HRPWM) |
| 反馈 | TL431 + 光耦 |
| 保护 | OCP (CS 电阻), OVP (TL431 钳位) |

**设计理由**: 反激子板独立于主控板，不依赖 C2000 HRPWM。

释放 HRPWM 全部用于 MOSFET 栅极驱动控制。

6. 安全架构

6.1 5 道防护体系

| 层级 | 防护 | 时间 | 器件 | 触发条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L1** | 硬件 CMPSS | <1 µs | CMPSS1/2 (C2000) | V>150V 或 I>110A |
| **L2** | 硬件 PWM Trip | <100 ns | TZ 强制 Hi-Z | CMPSS 触发 |
| **L3** | 栅极下拉 | <15 µs | N7002N | GPIO 故障信号 |
| **L4** | 继电器断开 | 5-10 ms | 功率继电器 × 2 | 软件保护触发 |
| **L5** | 熔丝终级 | — | 125A 快断熔丝 | 前 4 级均失效 |

6.2 保护阈值

| 保护项 | 软件阈值 | 硬件阈值 | 动作 | 恢复 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OVP | 150V | 155V (CMPSS1) | PWM Trip + 继电器 | 手动清除 |
| OCP | 110A | 115A (CMPSS2) | PWM Trip + 继电器 | 手动清除 |
| OPP | 1050W | — | 功率折返 | 自动 |
| OTP 降额 | 75°C | — | 功率线性降额 | 自动 |
| OTP 关断 | 90°C | — | PWM 关断 | 手动清除 |
| UVLO (PSU) | 10.8V | — | 系统安全关断 | 自动 |
| 通信超时 | 500ms | — | 保持 + 警告 | 自动 |

6.3 故障处理流程

故障触发
    │
    ├── L1/L2 (硬件): 直接 Hi-Z, <1µs
    │   └── 记录故障标志到 EEPROM
    │
    ├── L3 (软件保护): PID 任务检测
    │   ├── OVP/OCP: 立即关断 PWM
    │   ├── OTP: 75°C 折返 → 90°C 关断
    │   └── OPP: 功率限制
    │
    └── 恢复: 需手动清除 (CMD_CLEAR_FAULT)
          └── 急停也可物理复位

7. 热设计

7.1 散热方案

| 组件 | 散热方式 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| MOSFET × 12 | 铝挤压散热器 | 350×150×50mm |
| AlN 绝缘垫 | 导热垫片 | TO-247, θjc=0.4°C/W |
| 散热风扇 | PWM 双 120mm | 12V, 可调速 |
| 热管理策略 | PID 控温 | 目标 65°C 以下 |

7.2 热阻链

Tj (MOSFET 结温)
    │  θjc = 0.3°C/W (M90N20)
Tcase
    │  θcs = 0.4°C/W (AlN 垫片)
Theatsink
    │  θsa = 0.06°C/W (350×150×50mm 铝挤 + 2.5m/s 风冷)
Tambient (40°C)

**1000W 满载温升**:

单管功耗: P_total / 12 = 83.3W (假设均匀)
Tj = 40 + 83.3 × (0.3 + 0.4 + 0.06) = 40 + 83.3 × 0.76
Tj = 40 + 63.3 = 103.3°C ✅ (M90N20 Tjmax=175°C, 降额 59%)

7.3 风扇策略

| 温度区间 | 风扇转速 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| <45°C | 0% (停转) | 静音模式 |
| 45-55°C | 20-40% | 低速散热 |
| 55-70°C | 40-80% | 中速 |
| 70-85°C | 80-100% | 全速 |
| >85°C | 100% + 功率折返 | 过热保护 |

8. 通信协议

8.1 协议层级

┌─────────────────────────┐
            │     应用层协议           │
            │  SCPI-like 文本命令     │
            └───────────┬─────────────┘
                        │
        ┌───────────────┼───────────────┐
        │               │               │
   ┌────┴────┐   ┌─────┴─────┐   ┌────┴────┐
   │  USB    │   │  Wi-Fi    │   │  CAN    │
   │ (CDC)   │   │(WebSocket)│   │(2.0B)   │
   └────┬────┘   └─────┬─────┘   └────┬────┘
        │              │              │
   ┌────┴──────────────┴──────────────┴────┐
   │          UART 921600 baud             │
   │          Byte frame protocol          │
   └───────────────────────────────────────┘

8.2 UART 帧格式 (C2000 ↔ ESP32)

Sync0  Sync1  Length  Cmd    Payload    CRC16
 0xAA   0x55    1B     1B    0-255B     2B

| 命令 | 编码 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| CMD_SET_MODE | 0x01 | ESP→C2000 | CC/CV/CR/CW |
| CMD_SET_CURRENT | 0x02 | ESP→C2000 | 设置电流 (mA) |
| CMD_SET_VOLTAGE | 0x03 | ESP→C2000 | 设置电压 (mV) |
| CMD_SET_OUTPUT | 0x04 | ESP→C2000 | ON/OFF |
| CMD_GET_TELEM | 0x10 | ESP→C2000 | 请求遥测 |
| CMD_TELEM_DATA | 0x11 | C2000→ESP | 遥测数据 |
| CMD_CLEAR_FAULT | 0x20 | ESP→C2000 | 清除故障 |
| CMD_SET_CAL | 0x30 | ESP→C2000 | 校准命令 |
| CMD_GET_STATUS | 0x40 | ESP→C2000 | 状态查询 |

**遥测数据包 (CMD_TELEM_DATA, 28 字节)**:

Offset  Size  Field           Unit
  0      4    V_load          mV
  4      4    I_load          mA
  8      4    P_load          mW
  12     4    V_fan_pwm       %
  16     4    Temp_1          °C×100
  20     4    Temp_2          °C×100
  24     4    Status flags    bitmask

8.3 SCPI 命令集 (USB/Wi-Fi 用户接口)

| 命令 | 参数 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| `:INPut:STATe` | ON/OFF | `:INPut:STATe ON` |
| `:SOURce:FUNCtion` | CC/CV/CR/CW | `:SOURce:FUNC CC` |
| `:SOURce:CURRent` | 0-60.00 | `:SOURce:CURR 5.00` |
| `:SOURce:VOLTage` | 0-150.00 | `:SOURce:VOLT 12.00` |
| `:MEASure:CURRent?` | — | 返回电流值 |
| `:MEASure:VOLTage?` | — | 返回电压值 |
| `:SYSTem:ERRor?` | — | 返回错误代码 |
| `:CALibrate:STATe` | ON/OFF | 进入/退出校准 |

WebSocket 接口使用 JSON 格式传输相同数据：

```json

{"cmd":"set_current","params":{"value":5.00,"unit":"A"}}

```

9. 控制算法

9.1 算法架构

**级联控制**:

Setpoint ──► Mode Select ──► Outer Loop PID ──I_demand──► Inner Current PID ──Duty──► HRPWM
                                                           ↑
                                                    Current Feedback (860Hz)

9.2 PID 实现

**并联式 PI (离散)**:

error[n]       = setpoint - measurement[n]
p_term[n]      = Kp × error[n]
i_term[n]      = i_term[n-1] + Ki × error[n] × dt
output[n]      = p_term + i_term
output[n]      = clamp(output, min, max)

**抗饱和**:

if output >= max AND error > 0:  i_term[n] = i_term[n-1]  (冻结)
if output <= min AND error < 0:  i_term[n] = i_term[n-1]  (冻结)
else:                            i_term[n] = i_term[n-1] + Ki × error × dt
i_term[n] = clamp(i_term[n], ±max_integral)

9.3 PI 参数 (初始值)

| 环路 | Kp | Ki (离散) | Kd | 输出范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流环 (内环) | 0.5 | 10.0 | 0.001 | 0~0.95 duty | Ts=1.163ms |
| 电压环 (外环) | 0.2 | 2.0 | 0.0 | 0~110A I_demand | 带宽<<电流环 |

仿真验证结论 (pid_sim.py):

电流环:
- 相位裕度: 109° (稳定)
- 闭环带宽: 112 Hz
- max_integral 需 ≥ 0.88 (30A 稳态 duty ≈ 0.88)
- 最终取 max_integral = 0.95

9.4 采样时序

PID 周期 T = 1/860 ≈ 1.163 ms

┌─────────┐  ┌─────────┐  ┌─────────┐  ┌─────────┐
│ ADC     │  │ PID     │  │ HRPWM   │  │ Sleep   │
│ @20µs   │─►│ @10µs   │─►│ @5µs    │─►│ ~1.13ms │
└─────────┘  └─────────┘  └─────────┘  └─────────┘
                ↑
           CMPSS 同步检查 (保护)

9.5 软启动

每次模式切换或使能输出:
1. 目标值 = setpoint
2. 100 步斜坡 (116 ms)
3. 每步: current_target = target × (step / 100)
4. PID 输出限幅随斜坡递增

10. 固件架构

10.1 C2000 任务表 (FreeRTOS)

| 任务 | 优先级 | 周期 | 栈 (字) | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pid_task | 5 (最高) | 1.16ms (860Hz) | 512 | PID 运算 + HRPWM 更新 |
| protection_task | 4 | 1ms | 256 | 软件保护检查 |
| comm_task | 3 | 10ms (poll) | 512 | UART 帧处理 |
| housekeeping_task | 2 | 100ms | 256 | ADC 平均, LED, 日志 |

10.2 ESP32 任务表 (FreeRTOS)

| 任务 | 核心 | 优先级 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| uart_rx | 0 | 10 | UART 接收 + 帧解析 |
| ws_server | 1 | 5 | WebSocket 广播 @10Hz |
| http_server | 1 | 4 | REST API |
| display_tick | 1 | 3 | LVGL @30Hz |
| encoder_scan | 0 | 2 | 编码器 + 按键 |
| wifi_mgr | 0 | 1 | Wi-Fi 重连 |

10.3 文件结构

firmware/
├── c2000/                      # C2000 F28E12x 固件
│   ├── CMakeLists.txt
│   ├── FreeRTOSConfig.h
│   ├── main.c                  # 入口 + 任务创建
│   ├── control/
│   │   ├── pid.c/h             # PID 控制器实现
│   │   ├── current_loop.c/h    # 电流环封装
│   │   ├── voltage_loop.c/h    # 电压环封装
│   │   └── modes.c/h           # 模式管理
│   ├── drivers/
│   │   ├── adc.c/h             # ADC 驱动 (13ch 交错)
│   │   ├── hrpwm.c/h           # HRPWM 驱动 (150ps)
│   │   ├── cmpss.c/h           # CMPSS 比较器
│   │   ├── gpio.c/h            # GPIO 控制
│   │   ├── timer.c/h           # 定时器
│   │   └── uart.c/h            # UART 驱动
│   └── tasks/
│       ├── pid_task.c          # PID 任务 (860Hz)
│       ├── protection_task.c   # 保护任务 (1kHz)
│       ├── comm_task.c         # 通信任务
│       └── housekeeping_task.c # 后台任务
├── esp32/                      # ESP32-S3 固件
│   ├── CMakeLists.txt
│   └── main/
│       ├── app_main.c          # 入口
│       ├── uart_comms.c/h      # UART 协议
│       ├── webserver.c/h       # REST API
│       ├── websocket.c/h       # WebSocket
│       ├── display.c/h         # LVGL UI
│       ├── encoder.c/h         # 编码器
│       └── keypad.h            # 按键定义
├── common/
│   ├── el1000_types.h          # 共享类型
│   └── protocol.h              # 协议定义
├── scripts/
│   └── pid_sim.py              # PID 仿真
└── docs/
    └── arch.md                 # 固件架构文档

10.4 数据流

控制路径 (C2000 内部, 860Hz):
  ADC(13ch) → pid_task → HRPWM → MOSFET Gate
       ↑          │
       └── protection_task ←──┘ (故障时 TZ trip)

遥测路径 (C2000 → ESP32, 100ms):
  housekeeping → ringbuf → comm → UART → ESP32
                                            ↓
                                    WebSocket / LVGL / REST

命令路径 (ESP32 → C2000):
  UI/API/WebSocket → ESP32 comm → UART → C2000 comm
                                            ↓
                                     Mode/Setpoint

11. 外观结构

11.1 机箱规格

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 外形尺寸 | W310 × D370 × H120 mm |
| 颜色 | RAL 7021 (深灰) + 青绿 #00a884 |
| 材质 | 1.2mm SGCC 镀锌板 |
| 前面板 | 4mm 铝板, 拉丝氧化 |
| 重量 | ~5 kg |

11.2 前面板布局

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────┐    │
│  │                   4.3" IPS 彩屏                       │    │
│  │         (LVGL, 暗色主题, 实时数据显示)                │    │
│  └──────────────────────────────────────────────────────┘    │
│                                                              │
│  ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐      ┌────────┐ ┌──────┐ │
│  │ CC  │ │ CV  │ │ CR  │ │ CW  │      │ 旋钮   │ │ 接线 │ │
│  │     │ │     │ │     │ │     │      │(编码器)│ │ 柱   │ │
│  └─────┘ └─────┘ └─────┘ └─────┘      └────────┘ │ 红黑 │ │
│                                    ┌────────┐     └──────┘ │
│                                    │ 数字键盘│              │
│                                    └────────┘              │
│  ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐                          │
│  │ Menu│ │Enter│ │Esc  │ │On/Off│                          │
│  └─────┘ └─────┘ └─────┘ └─────┘                          │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

11.3 后面板布局

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│   ┌─────┐   ┌──────┐   ┌────────┐   ┌──────┐   ┌──────┐   │
│   │IEC  │   │ USB  │   │ LAN    │   │ FAN  │   │ 急停  │   │
│   │电源 │   │ Type-C│   │ RJ45   │   │(120mm)  │(红色) │   │
│   │插座 │   │      │   │        │   │       │   │      │   │
│   └─────┘   └──────┘   └────────┘   └──────┘   └──────┘   │
│                                                              │
│               ┌──────────────────────┐                       │
│               │   散热出风口 (120mm) │                       │
│               │   + 把手             │                       │
│               └──────────────────────┘                       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

12. 整机 BOM

12.1 汇总

| 成本项 | 金额 (¥) | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 功率级 | 238 | 17.6% |
| 控制电路 | 196 | 14.5% |
| 电源树 | 148 | 10.9% |
| 安全防护 | 78 | 5.8% |
| 散热系统 | 216 | 15.9% |
| 机箱/外壳 | 175 | 12.9% |
| 连接器 | 51 | 3.8% |
| PCB 制板 | 75 | 5.5% |
| 组装 | 130 | 9.6% |
| 包装 | 31 | 2.3% |
| 配件 | 16 | 1.2% |
| **整机总计** | **¥1,354** | **100%** |

12.2 毛利率

| 项目 | 金额 |
| --- | --- |
| 整机 BOM 成本 | ¥1,354 |
| 目标零售价 (范围) | ¥3,999–5,999 |
| BOM 毛利率 | 66%–77% |
| 预估整体毛利率 (含费用) | 40%–55% |

12.3 降本路径

| 措施 | 单台节省 | 500台后 BOM |
| --- | --- | --- |
| M90N20 批量 ¥10→¥8 | ¥24 | ¥1,330 |
| 散热器优化 ¥80→¥55 | ¥25 | ¥1,305 |
| 机箱模具分摊 ¥175→¥90 | ¥85 | ¥1,220 |
| PCB 批量 ¥75→¥40 | ¥35 | ¥1,185 |
| SMT 批量拼板 ¥60→¥25 | ¥35 | ¥1,150 |
| 包装批量 ¥15→¥8 | ¥7 | ¥1,143 |
| **批量 500 台合计** | **~¥211** | **¥1,054** |

13. 关键接口定义

13.1 电气接口

**输入 (DUT 侧)**:

DUT+ ────── 红色 4mm 镀金香蕉座 (30A)
DUT- ────── 黑色 4mm 镀金香蕉座 (30A)
Sense+ ──── 红色 2mm 香蕉座 (Kelvin 远端采样)
Sense- ──── 黑色 2mm 香蕉座 (Kelvin 远端采样)

**电源接口**:

AC 输入 ──── IEC C14 插座 (含保险丝座 10A/250V)

**通信接口**:

USB ──────── Type-C (USB 2.0 CDC, 虚拟串口)
LAN ──────── RJ45 (预留, Wi-Fi 优先)
CAN ──────── DB9 (隔离 CAN 2.0B)

13.2 控制接口

急停 ─────── 红色蘑菇头按钮 (常闭触点, 串联继电器线圈)
风扇 ─────── 4P PWM 端子 (12V/PWM/Tacho/GND)

13.3 固件接口 (C2000 ↔ ESP32)

参见第 8 节 UART 协议。注意:

• C2000 是 **从设备** (Wait-for-command)

• ESP32 是 **主设备** (发起所有事务)

• C2000 最长响应时间 **1ms**

• ESP32 轮询间隔 **10ms** (默认)

• WebSocket 推送间隔 **100ms** (10 Hz telemetry)

14. 测试验证方案

14.1 三阶段测试

| 阶段 | 内容 | 预算 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Phase 1** — 原型验证 | 面包板 + 开发板, 单管 MOSFET, PID 算法验证 | ¥550 | W8-W10 |
| **Phase 2** — 子卡验证 | 控制板 + 功率子板, 12 管, 满功率测试 | ¥1,000 | W11-W14 |
| **Phase 3** — 整机验证 | 完整样机, 安规/EMC/可靠性 | ¥500 | W15-W18 |

14.2 Phase 1 原型验证

设备清单:
- C2000 LaunchPad F28E12x (¥250)
- 单管 M90N20 + 散热器 (¥50)
- 面包板 + 阻容 (¥50)
- 辅助电源 48V/5A (¥100)
- 电阻负载 0.5Ω/200W (¥100)

验证项目:
1. PID 算法闭环 (CC 模式, 0→10A 阶跃)
2. HRPWM 输出验证 (25kHz, 150ps)
3. ADC 采样精度 (12bit, 13 通道交错)
4. CMPSS 硬件保护 (<1µs 响应)
5. UART 通信帧协议

14.3 安规认证策略

| 阶段 | 认证项 | 预算 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原型 | 自测绝缘/耐压 | ¥500 | 耐压仪租借 |
| 初期量产 | CE (LVD+EMC) | ¥27-45k | W20-W24 |
| 大批量 | CE + FCC | ¥88-155k | 第三方机构 |

附录 A: 版本历史

| 版本 | 日期 | 变更 | 编制人 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-06-01 | 初稿 — 整合全部子系统设计 | — |

附录 B: 引用文档

| 编号 | 名称 | 版本 |
| --- | --- | --- |
| SRD | 产品规格书 | v1.3 |
| SYS-ARCH-000 | 系统框图 | v1.1 |
| SYS-ARCH-001 | 安全架构 | v1.2 |
| SYS-ARCH-002 | 电源树架构 | v1.1 |
| SYS-ARCH-003 | 功率拓扑 | v1.0 |
| SYS-ARCH-004 | 控制架构 | v1.0 |
| SYS-ARCH-005 | 通信协议 | v1.0 |
| SYS-ARCH-006 | 外观结构 | v3 |
| SYS-ARCH-007 | 热设计报告 | v1.0 |
| SYS-SCH-001 | 功率级原理图设计说明 | v0.4 |
| SYS-SCH-002 | 控制电路原理图设计说明 | v0.1 |
| SYS-SCH-003 | 电源树原理图设计说明 | v0.1 |
| SYS-CTRL-001 | 控制算法设计说明 | v0.1 |
| SYS-BOM-001 | 整机BOM成本核算 | v0.1 |
| SYS-QA-001 | 安规认证策略 | v0.1 |
| SYS-TEST-001 | 快速原型验证策略 | v0.1 |
| SYS-SUP-001 | 供应链摸底框架 | v0.1 |

*文档结束 — SYS-TECH-001 v1.0*