# 功率级原理图设计说明

EL-1000 可编程直流电子负载
文档: SYS-SCH-001 v0.1 (草案) | 2026-05-29

# 1. 功率级架构总览

功率级是电子负载的核心, 负责将 DUT 的能量以热量形式耗散。

信号链路:
  DAC80508 (16-bit SPI) → OPA548 ×2 (功率运放) → 10Ω栅极电阻
    → 12×M90N20 栅极 (2组×6管)
  DUT电流 → 0.002Ω锰铜分流器×2 → INA180×2 → LM358求和
    → ADS1115 (16-bit精密) + CMPSS (硬件保护)

功率路径:
  DUT(+) → 继电器HF165FD → 熔丝125A → 12×M90N20漏极
    → 源极0.05Ω/5W ×12 → 0.002Ω分流器×2 → DUT(-)

组划分:
  Group A: MOSFET Q1-Q6, 驱动 OP1 (OPA548 #1)
  Group B: MOSFET Q7-Q12, 驱动 OP2 (OPA548 #2)

## 1.1 设计指标

| 参数 | 值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 连续功率 | 1000W | 全温度范围 |
| 峰值功率 | 1500W | ≤5min |
| 最大电压 | 150V DC |  |
| 最大电流 | 60A DC |  |
| MOSFET管数 | 12 (原型10) | M90N20 TO-247 |
| 均流方式 | 被动 (源极电阻) | 0.05Ω/5W 每管 |
| 栅极驱动 | OPA548×2 (线性) | DAC直驱, 2.5A/μs |
| 精密采样 | ADS1115 16-bit | I_total + V_in |
| 保护采样 | CMPSS 3路 | OCP/OVP/OTP <100ns |
| 驱动分组 | 2组×6管 | 每组独立OPA548 |

# 2. MOSFET 并联阵列

12 颗 M90N20 (TO-247) 并联, 对称分为2组, 每组6管。
每管包含独立的源极电阻和栅极电阻以保证静态均流和动态稳定。

## 2.1 单管电路

| 元件 | 位号 | 规格 | 数量 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOSFET | Q1-Q12 | M90N20 TO-247 | 12 | 功率管 (MINOS) |
| 源极电阻 | RS1-RS12 | 0.05Ω/5W ±1% | 12 | 被动均流 |
| 栅极电阻 | RG1-RG12 | 10Ω 0805 | 12 | 防振荡 |
| 栅极-源极电阻 | RGS1-RGS12 | 10kΩ 0805 | 12 | 栅极下拉, 防浮空 |
| 漏极-源极电容 | 选配 | 100pF/250V 1206 | 12 | 抑制高频振荡 |

关键设计要点:
• 源极电阻 RS = 0.05Ω: 满载125W/管时压降=125W/150V×0.05Ω≈42mV, 均流精度约±10% (取决于M90N20 Vth分布)
• 栅极电阻 RG = 10Ω: 与MOSFET输入电容Ciss≈9550pF形成RC, 截止频率≈1/(2π×10×9550pF)≈1.7MHz, 足够抑制振荡
• 栅极下拉 RGS = 10kΩ: 确保上电时MOSFET关断
• PCB布局: 所有12管栅极走线等长, 源极到分流器走线等长

## 2.2 对称布局要求

功率级 PCB 布局要点:

• MOSFET 对称排列于散热器两侧, 每侧6管
• 散热器两侧各安装1颗 OPA548, 就近驱动同侧6管
• 漏极汇流铜排从 DUT 端子引入散热器中心
• 源极各管独立走线到 0.05Ω 电阻, 再汇流到 0.002Ω 分流器
• DUT 电流路径: DUT(+) → 继电器 → 熔丝 → 铜排 → 漏极(12管并联) → 源极电阻(12独立) → 汇流 → 分流器(2×0.002Ω) → DUT(-)
• 4线 Kelvin 检测点: S+/S- 从分流器两端直接引出到接线柱,不经过大电流路径

# 3. 栅极驱动电路

DAC80508 (8ch 16-bit SPI DAC) 输出控制电压 → OPA548(功率运放) → 栅极电阻 → MOSFET 栅极。

## 3.1 DAC80508 接口

| 参数 | 值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 型号 | DAC80508 | TI, 8ch 16-bit |
| 接口 | SPI (C2000) | SCLK+SDI+SDO+CS |
| 输出范围 | 0-5V | 可编程 |
| 通道分配 | CH0→Group A, CH1→Group B | 各驱6管 |
| 更新速率 | SPI DMA, ~8μs/次 | 25kHz动态需40μs周期 |
| 基准电压 | 内部2.5V | 或外部REF5025 |
| 电源 | +5V | Buck3供电 |
| 单价 | ~¥18 | 立创 |

## 3.2 OPA548 功率运放

| 参数 | 值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 型号 | OPA548 | TI, 功率运放 |
| 电源 | ±15V (±4~±30V) | Buck1+电荷泵 |
| 输出电流 | 连续3A / 峰值5A | 驱动6管足够 |
| 压摆率 | 10V/μs | 驱动栅极, 满足2.5A/μs需求 |
| 带宽 | 1MHz (单位增益稳定) |  |
| 关断功能 | E/S引脚 | C2000 GPIO控制 |
| 限流 | 外部电阻设定 | R_CL = 15000/I_LIM |
| 单价 | ~¥4 | 立创 |

OPA548 外围电路:

• 增益: 同相放大器, Rf=10kΩ, Rg=10kΩ → Gain=2V/V
  → DAC输出0-5V → OPA548输出0-10V (驱动MOSFET)
• 限流电阻 R_CL:
  I_LIM = 15000 / R_CL
  取 R_CL = 5kΩ → I_LIM = 3A (峰值保护)
  取 R_CL = 7.5kΩ → I_LIM = 2A (保守)
• 关断控制: E/S 引脚由 C2000 GPIO 拉低=使能, 高阻=关断
  → 栅极通过10kΩ下拉到V- → MOSFET关断
• 输出串联: R_iso = 10Ω (与栅极电阻配合防振荡)

# 4. 电流采样电路

双级采样架构: 锰铜分流器 (功率级) → INA180 (差分放大) → LM358 (求和) → ADS1115 (精密) + CMPSS (保护)。

## 4.1 分流器 + INA180

| 元件 | 位号 | 规格 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分流器A | R_SHUNT_A | 0.002Ω/3W ±1% | Group A 总电流 |
| 分流器B | R_SHUNT_B | 0.002Ω/3W ±1% | Group B 总电流 |
| INA180 | U1, U2 | INA180A3 (增益100) | 差分→单端, 200V共模 |
| 增益电阻 | 内置 | 100V/V | 无需外部电阻 |

INA180 输出:
• 60A 满载时, 分流器压降 = 60A × 0.002Ω / 2组 = 0.06V (每组30A)
  → INA180 输出 = 0.06V × 100 = 6V (超出3.3V ADC范围)
  → 需要分压! 加 R1=10kΩ, R2=15kΩ 分压 → 6V × 15/25 = 3.6V
  → 对齐 0-3.3V ADC 范围: 需调整分压比

修正: 60A / 2组 = 30A/组
  30A × 0.002Ω = 0.06V
  INA180 输出 = 0.06V × 100 = 6V
  分压: R1=10kΩ, R2=5.6kΩ → 6V × 5.6/15.6 = 2.15V (60A)
  分辨率: 2.15V / 32768 (15-bit) = 0.066mV/bit
  → 电流分辨率: 0.066mV × 60A / 2.15V = 1.8mA/LSB ✅

## 4.2 LM358 求和与保护路径

| 元件 | 位号 | 规格 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 求和运放 | U3A | LM358 一半 | INA180A + INA180B → I_total |
| 求和增益 | Rf/Ri = 1 | 各10kΩ | 简单加法器 |
| CMPSS输入 | — | F28E12x 内部 | OCP阈值, <100ns |
| ADS1115 | U4 | 16-bit ΔΣ SPI | 精密回读 |

# 5. 硬件保护电路

三重硬件保护路径, 独立于固件:

• OCP (过流): INA180 输出 → 分压 → CMPSS1 (C2000内部)
  → 阈值由内部DAC设定, 默认63A
  → 触发 → X-BAR → Trip Zone → 立即拉低PWM/GPIO → OPA548关断
  → 同时驱动 NMOS 短路 MOSFET 栅极 (≤15μs)

• OVP (过压): 输入电压 → 电阻分压 → CMPSS2
  → 阈值: 155V
  → 触发 → 继电器断开 + 栅极下拉

• OTP (过温): NTC分压 → CMPSS3 (固定85°C阈值)
  → 触发 → 降额标志
  → 注: 温度精度要求低, 12-bit内部ADC已足够

## 5.1 栅极快速下拉电路

当 CMPSS 触发或看门狗超时时, 需要快速将 MOSFET 栅极拉到 V-.

电路: CMPSS 触发信号 → X-BAR → GPIO → N沟道MOSFET (2N7002)
  漏极接 OPA548 输出, 源极接 -15V, 栅极接 GPIO
  正常时 GPIO=低 → 2N7002关断
  保护时 GPIO=高 → 2N7002导通 → 栅极拉到-15V → MOSFET关断

响应时间: <2μs (CMPSS) + <1μs (GPIO+2N7002) ≈ <3μs
远快于固件路径 (1ms 保护任务周期)

# 6. 功率级 BOM (完整)

| 位号 | 物料 | 规格 | 数量 | 单价(¥) | 小计(¥) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1-Q12 | M90N20 | TO-247 200V/90A | 12 | 10 | 120 |
| RS1-12 | 源极电阻 | 0.05Ω/5W ±1% 2512 | 12 | 3 | 36 |
| RG1-12 | 栅极电阻 | 10Ω 0805 | 12 | 0.1 | 1.2 |
| RGS1-12 | 栅极下拉 | 10kΩ 0805 | 12 | 0.1 | 1.2 |
| U1,U2 | INA180 | INA180A3 (增益100) | 2 | 3 | 6 |
| U3 | LM358 | 双运放 SOIC-8 | 1 | 1.5 | 1.5 |
| U4 | ADS1115 | 16-bit ΔΣ ADC | 1 | 8 | 8 |
| U5 | DAC80508 | 8ch 16-bit SPI DAC | 1 | 18 | 18 |
| OP1,OP2 | OPA548 | 功率运放 TO-220 | 2 | 4 | 8 |
| — | AlN陶瓷垫 | TO-247 氮化铝 | 12 | 3 | 36 |
| — | 锰铜分流器 | 0.002Ω/3W ±1% | 2 | 10 | 20 |
| Q_PD | 2N7002 | N-MOSFET SOT-23 | 2 | 0.3 | 0.6 |
| — | 阻容杂项 | 0805/1206/通孔 | — | — | 20 |
| — | PCB + 连接器 | 4层板 2oz 铜 | 1 | 30 | 30 |
|  | 合计 |  |  |  | ~¥306 |