# SDR 系统设计评审材料包

EL-1000 可编程直流电子负载
文档编号: SDR-001 v1.0 | 日期: 2026-05-29 | W6 评审

产品名称: EL-1000 可编程直流电子负载
核心规格: 1000W连续 / 150V / 60A / 0.1%精度
目标零售价: ¥3,999-5,999
评审日期: W6 (2026年6月第1周)
SDR范围: 03_系统设计 (全部8个子模块) + 02_产品定义 (SRD) + 04_外观结构方案
参与人: 创始人 + AI 数字化研发团队

# 1. 评审议程

| 序号 | 议程项 | 时长 | 负责人 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品概述与市场定位 | 10min | 创始人 | SRD v1.2 |
| 2 | 系统架构总览 | 15min | AI | SYS-ARCH-000 系统框图 |
| 3 | 功率拓扑与MOSFET选型 | 15min | AI | SYS-ARCH-003 终版 |
| 4 | 控制架构与精度分析 | 15min | AI | SYS-ARCH-004 终版 |
| 5 | 通信协议与UI方案 | 10min | AI | SYS-ARCH-005 终版 |
| 6 | 电源树架构 | 10min | AI | SYS-ARCH-002 终版 |
| 7 | 安全架构（5道防护） | 10min | AI | SYS-ARCH-001 终版 |
| 8 | 热设计与散热方案 | 10min | AI | SYS-ARCH-007-H v1.0 |
| 9 | 外观结构方案 | 10min | AI | ITECH风格 v3定稿 |
| 10 | BOM成本汇总 | 10min | AI | 整机BOM |
| 11 | 技术风险与开放问题 | 10min | AI | 风险登记册 |
| 12 | 下一阶段计划 | 5min | 创始人 | W7-W14 硬件研发 |

# 2. 产品概述

EL-1000 是一款面向电源研发工程师和电池测试工程师的1000W 可编程直流电子负载。

核心差异化:
• ITECH 级精度 (0.1%±0.05%FS) + 美尔诺级定价 (¥3,999-5,999)
• 内置 Web UI (WebSocket + REST), 无需安装上位机软件
• Wi-Fi 6 + BLE 5.0标配, OTA固件升级, 开源设计
• ITECH 8500 风格工业设计 (RAL7021 + #00a884)
• 25kHz 动态频率, 对标 ITECH IT8512+
• 最低工作电压 ≤0.5V@60A (电池低压放电关键指标)

# 3. 系统架构总览

完整系统框图: 03_系统设计/系统框架/SYS-ARCH-000_系统框图_v1.0.svg

架构要点:
• 主功率级: 8×M90N20 线性MOSFET并联 (原型6管/量产8-12管)
• 主控: C2000 F28E12x (48-pin, HRPWM 7/8, CMPSS 3/3)
• 协处理器: ESP32-S3 (Wi-Fi 6 + BLE 5.0 + Web Server)
• 精密ADC: ADS1115 16-bit ΔΣ (SPI, 860SPS)
• 隔离方案: ISO7741 (控制↔功率) + ACS712 (电流) + ADuM3160 (USB)
• 辅助电源: AC 220V → 反激48V → Buck ±15V/+12V/+5V→3.3V

# 4. 各子系统决策清单

## 4.1 功率拓扑 (SYS-ARCH-003)

| 决策编号 | 决策项 | 方案 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 栅极驱动 | 2路分组, 各驱3-4管 | ✅ 确认 |
| T2 | 电流采样 | 双分流器 + ADS1115 16-bit | ✅ 确认 |
| T3 | 25kHz动态 | DAC直驱 | ✅ 确认 |
| T4 | 源极电阻 | 0.05Ω/5W | ✅ 确认 |
| T5 | MOSFET选型 | M90N20 TO-247 ×8 (原型6管) | ✅ 确认 |
| T6 | 预降压预留 | 焊盘预留, V1不焊 | ⏳ 待确认 |
| T7 | 反接保护 | 方案待确认 | ⏳ 待确认 |

## 4.2 控制架构 (SYS-ARCH-004)

| 决策编号 | 决策项 | 方案 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | 主控MCU | C2000 F28E12x (48-pin) | ✅ 确认 |
| C2 | 电流环 | PID内环 860Hz, 2.5A/μs DAC斜率 | ✅ 确认 |
| C3 | 电压环 | 外环 1kHz | ✅ 确认 |
| C4 | 精度ADC | ADS1115 16-bit (I_total + V_in) | ✅ 确认 |
| C5 | 保护ADC | 内部12-bit SAR (NTC×4 + 电压轨) | ✅ 确认 |
| C6 | 模式切换 | CC/CV/CP/CR, 50ms软切换 | ✅ 确认 |

## 4.3 通信协议 (SYS-ARCH-005)

| 决策编号 | 决策项 | 方案 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 外部协议 | Web UI (WebSocket) + REST API | ✅ 确认 |
| M2 | 内部协议 | 自定义: SOF+CMD+LEN+PAYLOAD+CRC8 | ✅ 确认 |
| M3 | UART速率 | 115200bps, 5.9ms/帧 | ✅ 确认 |
| M4 | 数据缓存 | ESP32环形缓冲 60分钟 | ✅ 确认 |
| M5 | OTA | ESP32自升级 → UART更新C2000 IAP | ✅ 确认 |
| M6 | 安全 | V1.0无鉴权(局域网), 云端需Token | ✅ 确认 |

## 4.4 电源树 (SYS-ARCH-002)

| 决策编号 | 决策项 | 方案 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 主输入 | AC 220V → EMI → 整流 → 310V DC | ✅ 确认 |
| P2 | 隔离级 | 反激变换器 48V/3A (UCC28C45) | ✅ 确认 |
| P3 | Buck +15V | 运放供电 (OPA548) | ✅ 确认 |
| P4 | Buck +12V | 风扇×2 + 继电器 | ✅ 确认 |
| P5 | Buck +5V→3.3V | C2000 + ESP32-S3 + ADS1115 + LCD | ✅ 确认 |
| P6 | 电荷泵 -15V | 运放供电 | ✅ 确认 |
| P7 | F28E12x资源 | PWM 7/8(88%), CMPSS 3/3(100%), ADC~13ch | ✅ 确认 |
| P8 | ADC精度 | 内部12-bit(NTC)+外部16-bit ADS1115(精密) | ✅ 确认 |

## 4.5 安全架构 (SYS-ARCH-001)

| 决策编号 | 决策项 | 方案 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 物理安全 | I类接地<0.1Ω, IP20, 接线柱≥19mm | ✅ 确认 |
| S2 | 电气隔离 | ISO7741(5000Vrms)+ACS712+ADuM3160 | ✅ 确认 |
| S3 | 传感器 | NTC×4(3散热器+1环境)+霍尔+电压检测 | ✅ 确认 |
| S4 | 固件保护 | FreeRTOS保护任务 1ms周期 | ✅ 确认 |
| S5 | HW比较器 | OCP<2μs, OVP<10μs, OTP<100ms | ✅ 确认 |
| S6 | 切断1 | FET栅极下拉 ≤15μs (主力) | ✅ 确认 |
| S7 | 切断2 | 继电器断开 5-10ms (HF165FD/12-100A) | ✅ 确认 |
| S8 | 切断3 | 输入熔丝 125A快断 (终极防线) | ✅ 确认 |
| S9 | 看门狗 | TPS3823 1.6s超时→复位+断开负载 | ✅ 确认 |

## 4.6 热设计 (SYS-ARCH-007-H)

| 参数 | 值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 散热器 | 350×150×50mm 铝挤压 6063-T5 | 阳极氧化黑 |
| 目标θSA | ≤0.06°C/W | 高速风扇 5m/s |
| 风扇 | 双120mm×25mm PWM <52dBA | ≥70CFM/ea |
| 绝缘 | AlN陶瓷垫 + 液态金属 | Rth_CS=0.15°C/W |
| Tj@1000W/Ta=25°C | 122°C (12管) | ✅ 设计目标内 |
| Tj@1000W/Ta=40°C | 137°C (12管) | ⚠️ 边界工况 |
| Tj@1500W峰值5min | ~130°C (瞬态) | ✅ 安全 |
| 测温 | NTC×4 | 3散热器+1环境 |

## 4.7 外观结构

方案: ITECH 8500 风格工业设计 (v3定稿)
• 配色: RAL7021 深灰 (#4a4a4a) + #00a884 青绿装饰
• 面板: 全宽4.3" IPS屏幕 + 右上编码器 + 左侧电源 + 中区按键 + 右侧端子
• USB移至后盖 (前面板仅输入端子)
• 内部: 散热器脊柱结构, 8×M90N20背靠背贴散热器两侧
• 参考SVG: 03_系统设计/外观结构/SYS-ARCH-006-S2_ITECH_Style_Design_v3.svg

# 5. BOM 成本汇总

## 5.1 分模块成本

| 模块 | 成本(¥) | 占比 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功率级 (MOSFET+驱动+采样) | ~160 | 18% | M90N20×8 ¥80+AlN¥24+驱动¥12+采样¥44 |
| 辅助电源 (反激+Buck) | ~120 | 14% | 含EMI+整流+反激+3路Buck+电荷泵 |
| 安全系统 | ~78 | 9% | 继电器¥18+熔丝¥8+NTC¥6+隔离¥35+看门狗¥3 |
| 控制 (C2000+ADC) | ~85 | 10% | F28E12x¥40+ADS1115¥8+外围¥37 |
| 通信 (ESP32-S3) | ~25 | 3% | 模组¥18+隔离¥3+阻容¥4 |
| 散热系统 | ~216 | 25% | 散热器¥80+风扇×2¥60+AlN×12¥36+液态金属¥24+其他 |
| UI (LCD+编码器) | ~120 | 14% | 4.3" IPS 800×480 ¥80+编码器¥15+Touch¥25 |
| 结构 (机箱+PCB+线束) | ~60 | 7% | SPCC+铝框架+接插件 |
| 合计 | ~¥864 | 100% | 目标零售¥3,999-5,999, BOM占比14-22% |

注: 以上为估算BOM成本 (含税, 小批量100pcs), 不含NRE/工装/组装/包装/物流。
M90N20 单价按 ¥10/pc 估算 (TO-247 200V/90A 国产品牌)。
目标BOM占比 ≤22%, 符合消费级电子产品的成本结构。

## 5.2 与竞品BOM对比

| 项目 | EL-1000 | ITECH IT8512+ | 美尔诺 M9713 |
| --- | --- | --- | --- |
| 零售价 | ¥3,999-5,999 | ¥3,500-5,000 | ¥1,500-2,500 |
| BOM估算 | ~¥864 | ~¥1,200-1,800 | ~¥500-800 |
| BOM占比 | ~14-22% | ~30-40% | ~25-40% |
| 差异 | 设计扁平, Wi-Fi/Web UI降本 | 品牌溢价高 | 功能精简, 无网络 |

# 6. 技术风险登记册

| # | 风险 | 概率 | 影响 | 等级 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | M90N20线性SOA不足 (Spirito热斑) | 中 | 高 | H | 1.原型实测DC SOA 2.备选IRFP460/IXFH52N30P 3.必要时加管数 |
| R2 | 散热器θSA达不到 0.06°C/W目标 | 中 | 中 | M | 1.选更高性能风扇 2.散热器加长到400mm 3.引入热管辅助 |
| R3 | C2000 F28E12x 48-pin IO不足 | 低 | 中 | M | 1.资源审计已完成(88/100%) 2.可升级到64-pin封装 |
| R4 | 多管并联静态 不均流 | 低 | 中 | L | 1.独立源极电阻0.05Ω 2.PCB对称布局 3.独立栅极电阻10Ω |
| R5 | EMC辐射超标 | 低-中 | 中 | L | 1.EMI滤波已设计 2.机箱接地<0.1Ω 3.预留共模扼流圈位 |
| R6 | 辅助电源反激 变压器定制 | 低 | 低 | L | 1.立创可定制 2.备选标准48V适配器方案 |
| R7 | Wi-Fi干扰ADC 采样精度 | 低 | 低 | L | 1.ESP32与ADS1115分时工作 2.模拟地数字地分离 |

# 7. 开放问题 (待SDR决议)

| # | 问题 | 影响模块 | 建议方案 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 | 量产管数: 8管 vs 10管 vs 12管? | 功率拓扑+热设计 | 原型10管, 预留12管位; 量产根据热测试定 | SDR决议 |
| O2 | 预降压Buck是否预留焊盘? | 功率拓扑 | 预留焊盘, V1不焊; V2根据实测SOA决定 | SDR决议 |
| O3 | 反接保护方案? | 功率拓扑 | 输入反接MOSFET自动截止+二极管钳位 | SDR决议 |
| O4 | RJ45 LAN是否保留? | 通信协议 | V1不焊, 预留焊盘; V2根据市场需求 | SDR决议 |
| O5 | 云端方案 (MQTT+InfluxDB) 优先级? | 软件架构 | V1不上云; V2.0视市场反馈决定 | SDR决议 |

# 8. 系统设计阶段交付物清单 (W5-W6)

| 交付物 | 文档编号 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品规格书 SRD | SRD-001 v1.2 | ✅ 已锁定 | 含热设计优化 |
| 系统框图 | SYS-ARCH-000 v1.0 | ✅ 已完成 | SVG格式 |
| 功率拓扑报告 | SYS-ARCH-003 v1.0 | ✅ 终版 | M90N20确认 |
| 控制架构报告 | SYS-ARCH-004 v1.0 | ✅ 终版 | C2000 F28E12x |
| 通信协议报告 | SYS-ARCH-005 v1.0 | ✅ 终版 | WebSocket+REST |
| 电源树报告 | SYS-ARCH-002 v1.0 | ✅ 终版 | 反激+Buck方案 |
| 安全架构报告 | SYS-ARCH-001 v1.2 | ✅ 终版 | 5道防护+3重切断 |
| 热设计报告 | SYS-ARCH-007-H v1.0 | ✅ 已完成 | 含散热/风扇/降额 |
| 外观结构方案 | SYS-ARCH-006-S2 v3 | ✅ 定稿 | ITECH风格 |
| SDR评审材料包 | SDR-001 v1.0 | ✅ W6评审 | 本文件 |

# 9. SDR 评审检查表

| 检查项 | 标准 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① SRD是否锁定? | 所有规格已闭环 | ✅ 通过 | v1.2已锁定 |
| ② 系统框图是否完整? | 涵盖功率/控制/通信/安全/电源 | ✅ 通过 | SVG已生成 |
| ③ 关键器件是否已选型? | MOSFET/MCU/ADC/隔离/通信 | ✅ 通过 | M90N20/C2000/ESP32-S3 |
| ④ 精度预算是否闭环? | 16-bit ADC → 0.1%±0.05%FS | ✅ 通过 | ADS1115达标 |
| ⑤ 安全架构是否完整? | ≥3层独立保护 | ✅ 通过 | 5道+3重切断+看门狗 |
| ⑥ 热设计是否出方案? | Tj≤125°C@1000W, Ta=25°C | ✅ 通过 | 12管方案 |
| ⑦ BOM是否有成本估算? | 整机BOM估算 | ✅ 通过 | ~¥864 |
| ⑧ 风险是否已登记? | ≥5个技术风险+缓解措施 | ✅ 通过 | 7项已登记 |
| ⑨ 下一阶段计划是否明确? | W7-W14任务分解 | ⏳ 待补充 | 见第10章 |
| ⑩ 开放问题是否已列出? | 待决议事项 | ✅ 通过 | 5项O1-O5 |

# 10. 下一阶段计划 (W7-W14: 硬件研发+原型)

SDR通过后进入 05_硬件研发 阶段。初步任务分解:

W7-W8: 功率级原理图
  • 8×M90N20 并联均流电路设计
  • 栅极驱动 (UCC27524 + OPA548) 电路
  • 电流采样 (分流器 + INA180 + ADS1115)

W9-W10: 控制电路原理图
  • C2000 F28E12x 最小系统 + 外围
  • ESP32-S3 模组电路 + 电平转换
  • 隔离 (ISO7741 + ADuM3160)

W11-W12: 电源树原理图 + PCB Layout
  • 反激变换器 + 3路Buck + 电荷泵
  • 4层板 PCB 布局 (功率地/控制地分离)

W13-W14: PCB打样 + 焊接 + 首次上电调试

并行工作流:
  • 3D建模: 结构装配模型 (可同步进行)
  • 固件框架: FreeRTOS任务框架 + PID算法模型

# 附录 A: 决策追溯

本SDR包基于以下文档编制:

系统设计:
• 03_系统设计/系统框架/SYS-ARCH-000_系统框图_v1.0.svg
• 03_系统设计/功率拓扑/SYS-ARCH-003_功率拓扑_终版_v1.0.docx
• 03_系统设计/控制架构/SYS-ARCH-004_控制架构_终版_v1.0.docx
• 03_系统设计/通信协议/SYS-ARCH-005_通信协议_终版_v1.0.docx
• 03_系统设计/电源树/SYS-ARCH-002_全数字电源架构_终版_v1.0.docx
• 03_系统设计/安全架构/SYS-ARCH-001_安全架构_终版_v1.2.docx
• 03_系统设计/热设计/SYS-ARCH-007-H_热设计报告_v1.0.docx
• 03_系统设计/外观结构/SYS-ARCH-006-S2_ITECH_Style_Design_v3.svg

产品定义:
• 02_产品定义/SRD_1200W_产品规格书_v1.2.docx

项目管理:
• 12_项目管理/1000W电子负载_项目实施总计划.docx
• 12_项目管理/产品开发闭环管理体系_v3_12维度.pptx

历史会议纪要 (21份):
• _meeting_notes/MTG-000 ~ MTG-013 (全部讨论记录)