# MTG-012: 外观结构竞品调研与设计方向讨论

会议编号: MTG-012  |  日期: 2026-05-27  |  主题: 外观结构设计  |  所属维度: 04 外观结构

参与方: 创始人 + AI  |  产出: REF-STRUCT-001 v2.2 竞品报告

--------------------------------------------------

# 一、讨论背景

SYS-ARCH-006 外观结构框架 v0.1 已起草，包含 7 个待讨论决策点 (S1-S7)。在深入讨论之前，需要对市面同类产品进行充分调研，以竞品为参考来定义我们的外观结构方案。

# 二、讨论要点

## 2.1 竞品选择与调研范围

聚焦 1200W 级别可编程直流电子负载，调研了 9 款国内外产品：ITECH IT8814B、BK Precision 8616/8614、Maynuo M9715、Chroma 63204E、Array 3710A、Faith FT6800A、GW Instek PEL-3111。

同时调研了 Kunkin KP184、Rigol DL3021 等中低功率产品作为内部结构和拆解参考。

## 2.2 竞品外观特征对比

经过多轮图片验证 (报告从 v1.0 迭代到 v2.2，解决了图片来源不可靠的问题)，最终确认了以下关键发现：

| 维度 | 竞品现状 | 我们的设计 | 差距/优势 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外形 | 100% 3U-4U 大型台式/机架式 | 260x320x110mm 紧凑型 | 体积仅为竞品 1/5 |
| 重量 | 12-31kg | <5kg | 重量仅为竞品 1/4 |
| 功率密度 | 26-62 W/L | 131 W/L | 竞品的 3.8 倍 - 散热核心挑战 |
| 显示屏 | 100% 单色 VFD/OLED | 4.3" IPS TFT 彩色触摸屏 | 交互体验明显领先 |
| 旋钮 | 100% 单旋钮右侧 | 单旋钮右侧 | 与行业一致 |
| 接口 | RS-232 + GPIB | PMBus + CANbus + USB-C | 工业现场总线独家优势 |
| 外壳材料 | 钣金冲压+喷涂 | 铝型材框架+SPCC | 与行业一致 |

## 2.3 内部结构与散热

竞品拆解显示，1200W 级别内部结构高度一致：控制板与功率板物理分离，MOSFET 线性工作区方案，铝散热器直装功率器件。

Maynuo 的分组双散热器设计 (两组独立散热器各配一排 MOSFET) 在热分布上表现最好，实测 230W 仅 43度。

Rigol DL3021 的 PCIe 互连方案 (主板-UI子板) 信号完整性好，值得参考。

## 2.4 竞品设计教训

从公开拆解评测中提炼了 10 条设计教训：接地安全、大电流焊接质量、旋钮公差、PCB厚度、面板丝印、接线柱兼容性等。详见报告第七章。

# 三、决策结论

D1: 竞品调研报告确认为 REF-STRUCT-001 v2.2，覆盖 9 款 1200W 级竞品，含 ITECH/BK/Maynuo 实物图片。

D2: 确认我们的设计属于"紧凑型大功率电子负载"新品类，市场无直接对标 (最近竞品 Array 3710A 体积为 2.1 倍)。

D3: SYS-ARCH-006 的 7 个决策点 (S1-S7) 在竞品调研基础上，下次讨论逐一过。

D4: 功率密度 131 W/L 是竞品 3.8 倍，散热方案和重量约束 (建议放宽到 6-7kg) 是外观结构设计的核心挑战。

D5: 文档和沟通记录过程要记录下来,确保设计回溯和持续迭代。

# 四、产出文件

1. REF-STRUCT-001_同类产品外观结构参考报告_v2.2.docx (最终版，含 8 张实物图片)

2. REF-STRUCT-001 多个历史版本 (v1.0 ~ v2.1)，保留完整迭代记录

3. SYS-ARCH-006_外观结构框架_v0.1.docx (待讨论)

# 五、下一步行动

1. 基于竞品报告，逐项讨论 SYS-ARCH-006 的 7 个决策点 (S1-S7)

2. 更新 SYS-ARCH-006 框架文档至 v0.2 或终版

3. 如有需要，对散热方案进行热仿真验证

4. 如涉及外观结构外包 (S7)，启动外包方筛选

--- 记录完毕 ---